SCHEDA DI PRESENTAZIONE OFFERTA TECNICA
RELATIVA ALLA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA TRIENNALE, CON OPZIONE DI PROROGA BIENNALE, DI MANIPOLI PER ELETTROCHIRURGIA CON FORNITURA IN COMODATO D’USO GRATUITO DELLE RELATIVE APPARECCHIATURE
GARA N. 7984242

DITTA:__________________________ (INDICARE RAGIONE SOCIALE)

NOME SISTEMI OFFERTI_____________________________(elencare)
PRODUTTORE__________________________(elencare)
MODELLO______________________________(elencare)
MARCA ________________________________(elencare)
CODICE CIVAB (se presente)____________________(elencare)
ANNO PRODUZIONE________________________(elencare)

A) CARATTERISTICHE TECNICO-CLINICHE MINIME:

Caratteristiche Tecnico-cliniche Minime dei manipoli	Descrizione tecnica dei requisiti del sistema offerto	Indicazione del documento di riferimento e relativa pagina ove è possibile rilevare la caratteristica richiesta
Manipolo per chirurgia laparoscopica di tipo Maryland ed attivazione manuale / Stelo con diametro da 5 mm / Lunghezza operativa complessiva: compresa tra 36 e 38 cm / Morso curvo / Il taglio della lama non deve arrivare alla fine del morso / Rotazione dello stelo
Manipolo per dissezione, sintesi e taglio per chirurgia tiroidea ad attivazione manuale / a) Lunghezza operativa: compresa tra 12 e 20 cm / b) Lunghezza morso: compresa tra 15 e 30 mm
Manipolo per chirurgia (5mm) di tipo Maryland ed attivazione manuale / a) Stelo con diametro 5 mm / b) morso compreso tra 28 e 42 mm / c)lunghezza stelo compresa tra 18 e 25 cm
Manipolo per chirurgia Open ad attivazione manuale: / a)morso compreso tra 28 e 42 mm / b)lunghezza stelo compresa tra 18 e 25 cm

CARATTERISTICHE TECNICO-CLINICHE MINIME SISTEMA/PIATTAFORMA ELETTROCHIRURGICA A RADIOFREQUENZA (SERVICE/COMODATO)	Descrizione tecnica dei requisiti del sistema offerto	Indicazione del documento di riferimento e relativa pagina ove è possibile rilevare la caratteristica richiesta
Piattaforma elettrochirurgica per la sintesi dei vasi
Sistema di controllo per la gestione precisa dell'erogazione di energia
Fusione tissutale (sintesi permanente) dei vasi: almeno sino a 7 mm
Riconoscimento automatico degli strumenti
Tempo di coagulazione (sintesi dei tessuti): inferiore a 8 sec
Avviso acustico e/o visivo del completamento della fusione dei vasi.
Funzione di taglio, coagulo e miscelato
Completo di carrello per il posizionamento ed il trasporto
Completo di eventuale pedaliera dedicata alle diverse e specifiche funzioni
Specificare la necessità o meno di utilizzo di soli dispositivi medici prodotti dalla ditta costruttrice (manipoli, piastre, ecc.) specificando quali sono monouso e pluriuso al fine di garantire l’efficacia di risultato e la relativa sicurezza
L’intero sistema deve essere idoneo e certificato per un uso medicale.

# CONDIZIONI DI FORNITURA ED ASSISTENZA TECNICA (Full Risk)

CONDIZIONI DI ASSISTENZA TECNICA (Full Risk) REQUISITI MINIMI	Descrizione tecnica (in linea o in miglioramento rispetto a quanto richiesto nel capitolato
Condizioni generali di assistenza tecnica / N.B. Ferme restando le condizioni di garanzia del produttore/fornitore, si considerano incluse e ad integrazione delle stesse, per tutto il periodo della garanzia/durata della fornitura, anche le condizioni sotto riportate: / a) Si considerano comprese nella fornitura tutte le attività di manutenzione periodiche e su chiamata: manutenzione correttiva, manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, controlli funzionali, controlli di qualità e tutto quanto necessario a mantenere e garantire il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature. / b) Si considerano comprese nella fornitura tutte le parti di ricambio senza esclusione alcuna (inclusi cavi segnali, cavi di alimentazione, involucri, cover, ecc.) / c) Si considerano comprese nella fornitura e a carico della ditta fornitrice la sostituzione di tutti gli eventuali consumabili legati alla manutenzione delle apparecchiature (es.: eventuali kit di sostituzione periodica, batterie, ecc.). / d)Tutte le attività di configurazione e/o interfacciamento del sistema acquisito, sono a carico della ditta fornitrice
Tempo di risoluzione dei guasti: non superiore a 5 giorni solari dalla chiamata. N.B. Qualora i tempi di riparazione dovessero prolungarsi oltre tale tempistica, la ditta dovrà fornire un muletto sostitutivo di pari o superiori caratteristiche tecnico-cliniche.
La disponibilità di parti di ricambio deve essere garantita per tutta la durata della fornitura; / N.B. Qualora ciò non fosse possibile, in caso di guasti non risolvibili, la ditta fornitrice, a seguito di autorizzazione da parte della Fondazione, dovrà sostituire, senza alcun costo aggiuntivo, l’apparecchiatura con un’altra con analoghe o superiori caratteristiche tecnico-cliniche e funzionali avendo cura di formare/informare opportunamente gli utilizzatori
Almeno N° 5 giorni di training al personale utilizzatore e al personale tecnico del Servizio di Ingegneria Clinica, da effettuare secondo le esigenze della Fondazione. Indicare il numero di giorni per cui si è disponibili all’esecuzione dei training formativi.
Garanzia, senza alcun ulteriore aggravio di spesa, dell’aggiornamento tecnologico a fronte di modifiche migliorative hardware e software che dovessero avvenire successivamente al collaudo, durante tutta la durata del periodo di comodato d’uso gratuito delle apparecchiature
Eseguire tutte le necessarie manutenzioni preventive/periodiche previste dal costruttore. / Specificare il numero di manutenzioni preventive/anno previste dal costruttore e che saranno garantite durante tutto il periodo della fornitura.
Eseguire almeno n.1 verifica di sicurezza elettrica annuale così come previsto dalle normative vigenti di riferimento (Es. norma CEI 62-5).
Eseguire almeno n. 2 controlli funzionali/controlli di qualità attestanti il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature, incluse eventuali “prove particolari” previste dalle normative vigenti. / Specificare il numero di controlli funzionali/anno che saranno garantiti durante tutto il periodo della fornitura;
La ditta fornitrice, ad avvenuta aggiudicazione, dovrà trasmettere al Servizio di Ingegneria Clinica, la programmazione delle attività periodiche (manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, controlli di qualità, ecc,). Tale programmazione, dopo regolare accettazione da parte della Fondazione, dovrà essere garantita dalla ditta stessa.

Per ognuno dei suddetti punti si chiede alla ditta offerente, pena esclusione, di indicare nella colonna accanto, in modo chiaro e conciso, la relativa proposta e/o la presenza o meno delle caratteristiche richieste, utilizzando l’unità di misura eventualmente richiesta.