SCHEDA DI PRESENTAZIONE OFFERTA TECNICA gara relativA al riprocessamento ASCIUGATURA/STOCCAGGio e trasporto DI strumenti endoscopici flessibili comprendente la fornitura di tutti i prodotti e materiali necessari, incluse le necessarie apparecchiature, in comodato d’uso

lAVAENDOSCOPI per L’ENDOSCOPIA DIGESTIVA

- MODELLO_________________
- PRODUTTORE______________________
- DESTINAZIONE D’USO________________________
- DIRETTIVE E NORME TECNICHE APPLICABILI___________________
- ANNO DI IMMISSIONE IN COMMERCIO___________________
- N. DI ISCRIZIONE AL REPERTORIO D.M.__________________________

Caratteristiche tecniche minime	Descrizione tecnica tecnologia offerta	Indicazione del documento di riferimento e relativa pagina ove è possibile rilevare la caratteristica richiesta
Numero 2 Apparecchiature con numero di 2 vasche indipendenti ed asincrone, per macchina, per un numero totale di 4 vasche di lavaggio, ovvero, in alternativa numero 3 apparecchiature mono vasca
Conformità alle norme EN ISO 15883-1 e EN ISO15883-4
Sistema di lavaggio e alta disinfezione, ad acido peracetico, a bassa temperatura (non superiore a 50°C - su ciclo standard);
Cicli minimi: / a) Ciclo standard (Detersione, disinfezione e asciugatura canali interni degli strumenti) / b) solo disinfezione, / c) autodisinfezione; / d) ciclo veloce (senza detersione) per riprocessamento strumenti
Compatibilità, in termini di tracciabilità e rintracciabilità e/o interfaccia, tra tutti i componenti del sistema (sistema di lavaggio-prelavaggio, lavaendoscopi, armadio di stoccaggio, carrelli di trasporto, ecc.) al fine di ridurre manipolazioni/infezioni dopo la disinfezione.
Il sistema deve eseguire le seguenti funzioni: Test di tenuta per tutta la durata del ciclo;
Le apparecchiature, i prodotti e il ciclo di riprocessamento, nel suo complesso, devono essere idonei, certificati e compatibili con gli strumenti endoscopici/videoendoscopi delle principali marche e modelli, in particolare con quelli presenti presso la Fondazione come meglio indicato nell’allegato A);
Avere un numero di connessioni indipendenti e congruo ai vari canali degli endoscopi;
Ridotto tempo di processamento (tempo complessivo del ciclo completo – dall’avvio del ciclo alla possibilità di utilizzarlo): non superiore a 25 minuti (su ciclo standard);
Rispondente alle norme tecniche per l’uso a cui destinate;
Sistema di stampa, integrato, per la stampa di tutti i parametri del ciclo, con l’esito del ciclo stesso;
Sistema di interfaccia e connessione al sistema di tracciabilità/rintracciabilità, incluso nella fornitura, per l’integrabilità al sistema informativo ospedaliero
Sistema di riconoscimento automatico dello strumento;
Avere, in fase di carico di disinfettante/prodotti, un sistema chiuso di aspirazione automatico (non saranno ammessi sistemi di carico e/o travaso manuale da parte degli operatori);
Attacco delle taniche di disinfettante/detergente ermetiche che non permette il contatto/fuoriuscita di liquidi e/o vapori dalla stessa durante la connessione, in alternativa fornitura di adeguati DPI.
Deve permettere all’operatore di inserire/rimuovere nuovi strumenti/operatori nel software di gestione
Sistema di riconoscimento dell’operatore e della successiva associazione sia allo strumento che al ciclo di disinfezione;
Sistema di trattamento dell’acqua integrato (qualora l’apparecchiatura dovesse richiede dell’acqua con particolare caratteristiche, rispetto a quella fornita dalla rete dell’ospedale) la ditta fornitrice dovrà provvedere alla fornitura di eventuali sistemi di purificazione, filtraggio, addolcimento, ecc.);
Avere un dispositivo che consenta il controllo del numero di cicli (conteggio) di trattamento eseguiti;
Completa di tutti gli accessori/componenti necessarie al corretto, sicuro e completo funzionamento.

N. 4 armadi di asciugatura e stoccaggio per L’ENDOSCOPIA DIGESTIVA
- MODELLO_________________
- PRODUTTORE______________________
- DESTINAZIONE D’USO________________________
- DIRETTIVE E NORME TECNICHE APPLICABILI___________________
- ANNO DI IMMISSIONE IN COMMERCIO___________________
- N. DI ISCRIZIONE AL REPERTORIO D.M.__________________________

Caratteristiche tecniche minime	Descrizione tecnica tecnologia offerta	Indicazione del documento di riferimento e relativa pagina ove è possibile rilevare la caratteristica richiesta
Sistema di asciugatura con insufflazione di aria filtrata continua (o sistema equivalente) su tutti i canali degli endoscopi e sull’esterno degli endoscopi.
Conformità alle norme UNI EN 16442 / Sistema di posizionamento endoscopi orizzontali a cestelli.
Sistema di connessione tra strumento e armadio-lavaendoscopi, unico. Non necessità di tipologie differenti di connettori per collegare gli strumenti alla lavaendoscopi e agli armadi).
Display per la visualizzazione delle informazioni utili: asciugatura, stoccaggio, ecc.
Sistema di indicazione del tempo di stoccaggio con eventuale scadenza della stessa. (Es.: Utilizzo di codici colore, allert, ecc.)
Possibilità, da parte degli operatori, di inserire/rimuovere nuovi strumenti/operatori nel sofware di gestione
Sistema di riconoscimento dell’operatore, dello strumento e del cestello
Durata della conservazione (mantenimento delle condizioni di disinfezione) degli strumenti certificato per almeno 7 giorni
Sistema di interfaccia e connessione al sistema di tracciabilità/rintracciabilità, incluso nella fornitura, per l’integrabilità al sistema informativo ospedaliero

N. 2 carrelli di trasporto
- MODELLO_________________
- PRODUTTORE______________________
- DESTINAZIONE D’USO________________________
- DIRETTIVE E NORME TECNICHE APPLICABILI___________________
- ANNO DI IMMISSIONE IN COMMERCIO___________________
- N. DI ISCRIZIONE AL REPERTORIO D.M.__________________________

Caratteristiche tecniche minime	Descrizione tecnica tecnologia offerta	Indicazione del documento di riferimento e relativa pagina ove è possibile rilevare la caratteristica richiesta
Carrello di trasporto endoscopi su cassetti
Capacità di contenere almeno 4 strumenti cestellati
Cassetti porta cestelli/endoscopi per il trasporto in andata (pulito) per il mantenimento della disinfezione ed al ritorno (sporco).
Facile riconoscimento della confezione sporco/pulito da parte dell’operatore. Esempio : attraverso un codice colore

N. 1 sistema di PRELEVAGGIO manuale automatizzato (semi-automatico)
- MODELLO_________________
- PRODUTTORE______________________
- DESTINAZIONE D’USO________________________
- DIRETTIVE E NORME TECNICHE APPLICABILI___________________
- ANNO DI IMMISSIONE IN COMMERCIO___________________
- N. DI ISCRIZIONE AL REPERTORIO D.M.__________________________

Caratteristiche tecniche minime	Descrizione tecnica tecnologia offerta	Indicazione del documento di riferimento e relativa pagina ove è possibile rilevare la caratteristica richiesta
Sistema automatico di supporto alle fasi di lavaggio manuale, con sistema di dosaggio automatico del detergente enzimatico per i canali interni all’endoscopio al fine di ridurre al minimo i contatti dell’operatore e per ridurre il quantitativo di detergente utilizzato.
Il sistema deve eseguire tutte le seguenti attività: Test di tenuta per tutta la fase di lavaggio semi-automatico.
Sistema di stampa integrato per la stampa di tutti i parametri del lavaggio, con l’esito del ciclo stesso.
Sistema di interfaccia e connessione al sistema di tracciabilità/rintracciabilità, incluso nella fornitura, per l’integrabilità al sistema informativo ospedaliero
Sistema di riconoscimento dell’operatore e dell’associazione sia allo strumento che al ciclo di lavaggio.
L’apparecchiatura, i prodotti e il ciclo di lavaggio, nel suo complesso, devono essere idonei, certificati e compatibili con gli strumenti endoscopici/videoendoscopi delle principali marche e modelli, in particolare con quelli presenti presso la Fondazione come meglio indicato nell’allegato A);
Avere un numero di connessioni indipendenti e congruo ai vari canali degli endoscopi
Avere tutto quanto necessario per l’istallazione su banco di lavoro dell’operatore ( es : set di tubi , raccordi, per ogni singolo lavaggio).

SISTEMA DI TRACCIABILITA’ E RINTRACCIABILITA’
- MODELLO_________________
- PRODUTTORE______________________
- DESTINAZIONE D’USO________________________
- DIRETTIVE E NORME TECNICHE APPLICABILI___________________
- ANNO DI IMMISSIONE IN COMMERCIO___________________
- N. DI ISCRIZIONE AL REPERTORIO D.M.__________________________

Caratteristiche tecniche minime	Descrizione tecnica tecnologia offerta	Indicazione del documento di riferimento e relativa pagina ove è possibile rilevare la caratteristica richiesta
Sistema di tracciabilità e rintracciabilità per l’interfaccia dei sistemi/apparecchiature oggetto del presente capitolato, laddove richiesto
Il sistema deve permettere la raccolta e la conservazione, in un data base/server (incluso nella fornitura), di tutte le informazioni prodotte durante tutto il processo (sia dalle apparecchiature che dalle operazioni manuali)
Il sistema deve comprendere tutti i componenti hardware e software (PC, Stampante, monitor, mouse, tastiera e cavetteria necessaria) comprensivo di tavolo di lavoro e appoggio
Il sistema deve interfacciarsi con il sistema informativo ospedaliro/refertazione
Il sistema deve permettere il report finale con almeno le seguenti informazioni: / - Strumento (marca, modello e matricola) / -Data esecuzione attività / - Esito di ogni attività / -Nome operatore di ogni attività / -Scadenza (durata/tempo di conservazione) degli strumenti / -Identificativo paziente / - Tempo residuo di ogni singola attività (es. tempo rimanente fine ciclo lavastrumenti)

N. 1 lAVAENDOSCOPI per l’urologia (sterilizzazione cistoscopi)

- MODELLO_________________
- PRODUTTORE______________________
- DESTINAZIONE D’USO________________________
- DIRETTIVE E NORME TECNICHE APPLICABILI___________________
- ANNO DI IMMISSIONE IN COMMERCIO___________________
- N. DI ISCRIZIONE AL REPERTORIO D.M.__________________________

Caratteristiche tecniche minime	Descrizione tecnica tecnologia offerta	Indicazione del documento di riferimento e relativa pagina ove è possibile rilevare la caratteristica richiesta
Numero 1 Apparecchiature con numero di 1 o 2 vasche indipendenti ed asincrone
Conformità alle norme EN ISO relative alla sterilizzazione di strumenti oggetto del presente capitolato
Sistema di lavaggio e sterilizzazione, ad acido peracetico, a bassa temperatura (non superiore a 50°C - su ciclo standard);
Cicli minimi: / a) Ciclo standard (Detersione, disinfezione/sterilizzazione e asciugatura canali interni degli strumenti) / b) solo disinfezione/sterilizzazione, / c) autodisinfezione; / d) ciclo veloce (senza detersione) per riprocessamento strumenti
Compatibilità, in termini di tracciabilità e rintracciabilità e/o interfaccia, tra tutti i componenti del sistema (sistema di lavaggio-prelavaggio, lavaendoscopi, armadio di stoccaggio, carrelli di trasporto, ecc.) al fine di ridurre manipolazioni/infezioni dopo la disinfezione.
Il sistema deve eseguire le seguenti funzioni: Test di tenuta per tutta la durata del ciclo
Le apparecchiature, i prodotti e il ciclo di riprocessamento, nel suo complesso, devono essere idonei, certificati e compatibili con gli strumenti endoscopici/videoendoscopi delle principali marche e modelli, in particolare con quelli presenti presso la Fondazione come meglio indicato nell’allegato A);
Avere un numero di connessioni indipendenti e congruo ai vari canali degli endoscopi;
Ridotto tempo di processamento (tempo complessivo del ciclo completo – dall’avvio del ciclo alla possibilità di utilizzarlo): non superiore a 35 minuti (su ciclo standard);
Rispondente alle norme tecniche per l’uso a cui destinate;
Sistema di stampa, integrato, per la stampa di tutti i parametri del ciclo, con l’esito del ciclo stesso;
Sistema di interfaccia e connessione al sistema di tracciabilità/rintracciabilità, incluso nella fornitura, per l’integrabilità al sistema informativo ospedaliero
Sistema di riconoscimento automatico dello strumento;
Avere, in fase di carico di disinfettante/prodotti, un sistema chiuso di aspirazione automatico (non saranno ammessi sistemi di carico e/o travaso manuale da parte degli operatori);
Attacco delle taniche di disinfettante/detergente ermetiche che non permette il contatto/fuoriuscita di liquidi e/o vapori dalla stessa durante la connessione, in alternativa fornitura di adeguati DPI.
Deve permettere all’operatore di inserire/rimuovere nuovi strumenti/operatori nel software di gestione
Sistema di riconoscimento dell’operatore e della successiva associazione sia allo strumento che al ciclo di disinfezione;
Sistema di trattamento dell’acqua integrato (qualora l’apparecchiatura dovesse richiede dell’acqua con particolare caratteristiche, rispetto a quella fornita dalla rete dell’ospedale) la ditta fornitrice dovrà provvedere alla fornitura di eventuali sistemi di purificazione, filtraggio, addolcimento, ecc.);
Avere un dispositivo che consenta il controllo del numero di cicli (conteggio) di trattamento eseguiti;
Completa di tutti gli accessori/componenti necessarie al corretto, sicuro e completo funzionamento.

CONDIZIONI DI FORNITURA ED ASSISTENZA TECNICA (Full Risk) MINIME - (VALIDE PER TUTTE LE APPARECCHIATURE) N.B. Ferme restando le condizioni di garanzia del produttore/fornitore, si considerano incluse e ad integrazione delle stesse, per tutto il periodo della fornitura, anche le condizioni sotto riportate:	Descrizione tecnica servizio offerto
Condizioni generali di assistenza tecnica / Si considerano comprese nella fornitura tutte le attività di manutenzione, periodiche e su chiamata: manutenzione correttiva, manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, controlli funzionali, controlli di qualità e tutto quanto necessario a mantenere e garantire il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature, incluso eventuali danni “accidentali non riconducibili ad eventi dolosi; / Si considerano comprese nella fornitura tutte le parti di ricambio senza esclusione alcuna (inclusi cavi segnali, sensori, cover, ecc.) / Si considerano comprese nella fornitura e a carico della ditta fornitrice la sostituzione di tutti gli eventuali consumabili legati alla manutenzione delle apparecchiature (es.: eventuali kit di sostituzione periodica, batterie, ecc.). / Tutte le eventuali attività di configurazione e/o interfacciamento delle apparecchiature sono a carico della ditta fornitrice / Si considerano inclusi, nella fornitura, eventuali riparazioni per danni accidentali, non specificatamente riconducibili a dolo o improprio utilizzo
Tempo di risoluzione dei guasti: non superiore a 5 giorni lavorativi dalla chiamata. / N.B. Qualora i tempi di riparazione dovessero prolungarsi oltre tale tempistica, la ditta dovrà fornire un muletto sostitutivo di pari o superiori caratteristiche tecnico-cliniche.
Si richiede un’assistenza tecnica con dei tecnici stabilmente presenti in zona (entro 250 Km)
La disponibilità di parti di ricambio deve essere garantita per tutta la durata della fornitura;
Almeno N° 4 giorni di training al personale utilizzatore e al personale tecnico del Servizio di Ingegneria Clinica, da effettuare secondo le esigenze della Fondazione. / Indicare il numero di giorni per cui si è disponibili all’esecuzione dei training formativi.
Eseguire tutte le necessarie manutenzioni preventive/periodiche previste dal costruttore. / Specificare il numero di manutenzioni preventive/anno previste dal costruttore e che saranno garantite durante tutto il periodo della fornitura.
Eseguire almeno n.1 verifica di sicurezza elettrica annuale così come previsto dalle normative vigenti
Eseguire almeno n. 2 controllI funzionalI/controllI di qualità annuale (e comunque tutti quelli previsti dal produttore) attestanti il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature, incluse eventuali “prove particolari” previste dalle normative vigenti. / Specificare il numero di controlli funzionali/anno che saranno garantiti durante tutto il periodo della fornitura;
La ditta fornitrice, ad avvenuta aggiudicazione, dovrà trasmettere al Servizio di Ingegneria Clinica, la programmazione delle attività periodiche (manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, controlli di qualità, ecc,). Tale programmazione, dopo regolare accettazione da parte della Fondazione, dovrà essere garantita dalla ditta stessa.

Tabella - Griglia elementi oggetto di valutazione

Item	Caratteristica oggetto di valutazione	Descrizione tecnica tecnologia offerta (INSERIRE PARAMETRO POSSEDUTO O SI/NO)	Indicazione del documento di riferimento e relativa pagina ove è possibile rilevare la caratteristica richiesta
	LAVAENDOSCOPI
1	Tempo ciclo standard, inferiore a 25 minuti
2	Ulteriori cicli presenti oltre quelli minimi richiesti. (es. asciugatura esterna degli strumenti, ecc.)
3	Controllo di pervietà e collegamento di tutti i canali
4	Rumorosità durante il funzionamento (in decibel)
5	Apertura della vasca dall’alto
6	Apertura vasca a pedale
7	Sistemi di sicurezza in termini di: / Carico/scarico della chimica/prodotti (sicurezza operatore) / Protezione da eventuale retrocontaminazione della rete idrica
	ARMADI ASCIUGATURA
8	Durata della conservazione (mantenimento delle condizioni di disinfezione) degli strumenti, certificato, superiore a 7 giorni
9	Sistema per il mantenimento dei dati/informazioni, e successiva trasmissione al sistema di tracciabilità, in caso di mancanza di alimentazione di rete (es.: batteria tampone)
	sistema di PRE-lavaggio SEMIAUTOMATICO
10	MODULO DI PRECLEANING (apparecchiatura) integrato in un lavandino (compreso nella fornitura)
	CARRELLI DA TRASPORTO
11	Utilizzo dello stesso cestello per il reprocessing /stoccaggio e trasporto
	SISTEMA DI TRACCIABILITA’ E RINTRACCIABILITA’
12	Funzioni aggiuntive e migliorative rispetto alle condizioni minime richieste in termini di: / Completezza del software di gestione: (Quantità di dati e informazioni gestiti, operazioni sul database, interfaccia con altri sistemi, ecc.) / Numero e completezza di report visualizzabili e stampabili