SCHEDA DI PRESENTAZIONE OFFERTA TECNICA
TOMOGRAFI COMPUTERIZZATI

Produttore:________________________

Modello:___________________________

Caratteristiche tecniche minime TC da almeno 16 strati	Descrizione tecnica tecnologia offerta

Generatore
Generatore ad alta frequenza gestito da microprocessori alloggiato nel gantry
Potenza utile non inferiore a 40 kW (effettiva, non equivalente)
Tensione massima in uso clinico non inferiore a 130 kV e valore minimo non superiore a 90 kV
Ampia possibilità di variazione della corrente erogabile, con valore massimo non inferiore a 340 mA

Tubo radiogeno
Tubo radiogeno ad anodo rotante con doppia macchia focale
Elevata capacità termica anodica, non inferiore a 3,5 MHU da esprimersi in base alla Norma IEC-60613 (effettiva, non equivalente)
Elevata dissipazione termica anodica, non inferiore a 0,7 MHU/min da esprimersi in base alla Norma IEC-60613 (effettiva, non equivalente)

Gantry – Lettino porta paziente
Diametro del tunnel del gantry non inferiore a 70cm
Rotazione solidale del complesso tubo-detettori
Sistema di allineamento con centratore laser sui tre piani (assiale, coronale, sagittale)
Lettino in fibra di carbonio o altro materiale a basso assorbimento
Escursione longitudinale radiotrasparente del lettino non inferiore a 160 cm
Massimo carico sopportabile non inferiore a 200 Kg
Accuratezza del posizionamento non superiore a +/- 0,5 mm
Incremento minimo nell'escursione longitudinale non superiore a 0,5 mm
Ampia escursione verticale
Lettino con movimenti manuali ed automatici, con pedali integrati alla base del lettino
Controllo dei movimenti del lettino porta paziente e del gantry sia al gantry stesso che dalla console operatore
Pulsanti di controllo della movimentazione del lettino e del gantry disposti su entrambi i lati del gantry sia anteriormente che posteriormente
Dotazione completa di accessori per il posizionamento del paziente per qualsiasi tipologia d’esame
Sistema di comunicazione verbale bidirezionale multilingua

Sistema di acquisizione
Detettori allo stato solido di ultima generazione ad alta efficienza
Acquisizione di almeno 16 strati contigui e contemporanei per ogni singola rotazione di 360°
Collimazione di strato non superiore a 0,75 mm
Tempo di rotazione minimo per acquisizione su 360° non superiore a 0,8 sec
Il sistema dovrà essere in grado di acquisire almeno 19 mm per singola rotazione di 360° in acquisizione assiale
Matrice di acquisizione non inferiore a 512x512 pixel
Matrice di visualizzazione non inferiore a 1024x1024 pixel
FOV di scansione massimo non inferiore a 50 cm
Sistema di riduzione della dose al paziente di tipo iterativo di ultima generazione

Console di comando ed elaborazione
Tastiera alfa-numerica
Doppio monitor a schermo piatto ad alta risoluzione, di dimensione non inferiore a 19"
Ambiente multitasking che consenta contemporaneamente scansione, ricostruzione, visualizzazione, elaborazione delle immagini e trasferimento automatico a workstation e a sistema di archiviazione
Memoria RAM non inferiore a 8 GB
Capacità disco fisso non inferiore a 500 GB
Dotato di elementi di sicurezza ridondandi (es.dischi RAID)
Sistema di archiviazione delle immagini su disco ottico e/o CD e/o DVD
Dotata di interfaccia DICOM 3 che consenta la connessione a sistema PACS
Interfaccia utente semplice ed intuitiva

Software di base in dotazione alla console di comando ed elaborazione*
Archiviazione automatica
Stampa automatica
Ricostruzioni multiplanari in tempo reale
Ricostruzioni 3D
Angio CT con algoritmo MIP
Software di riduzione della dose di tipo iterativo di ultima generazione
Software per eliminazione artefatti metallici
Software che permetta la visualizzazione della dose CDTI prima di eseguire l'esame, correlata al protocollo selezionato

Accessori
Iniettore di mezzo di contrasto a doppia o tripla via e relativa console di comando
Materassino
Supporto testa/spalle
Gradini paziente
Fantocci per esecuzione test
Tavolo porta monitor
Sedia ergonomica
Armadio porta accessori

* Dovranno essere forniti tutti gli eventuali altri software di base al fine di consentire l'effettuazione degli esami per tutte le tipologie di esame da pronto soccorso.

Produttore:________________________

Modello:___________________________

Caratteristiche tecniche minime TC da almeno 256 strati	Descrizione tecnica tecnologia offerta
Generatore
Generatore ad alta frequenza gestito da microprocessori alloggiato nel gantry
Potenza utile non inferiore a 100 kW (valutata al FOV di scansione massimo non inferiore a 50 cm)
Almeno 4 stazioni di kV con valore massimo in uso clinico non inferiore a 135 kV e valore minimo non superiore a 80 kV
Ampia possibilità di variazione della corrente erogabile, con valore massimo non inferiore a 600 mA (valutata al FOV di scansione massimo non inferiore a 50 cm)

Tubo radiogeno
Tubo radiogeno ad anodo rotante con doppia macchia focale
Elevata capacità termica anodica, non inferiore a 5 MHU da esprimersi in base alla Norma IEC-60613 (effettiva, non equivalente)
Elevata dissipazione termica anodica, non inferiore a 0,7 MHU/min da esprimersi in base alla Norma IEC-60613 (effettiva, non equivalente)

Gantry – Lettino porta paziente
Diametro del tunnel del gantry non inferiore a 70cm
Rotazione solidale del complesso tubo-detettori
Sistema di allineamento con centratore laser sui tre piani (assiale, coronale, sagittale)
Lettino in fibra di carbonio o altro materiale a basso assorbimento
Escursione longitudinale radiotrasparente del lettino non inferiore a 180cm
Massimo carico sopportabile non inferiore a 200 Kg
Accuratezza del posizionamento non superiore a +/- 0,5 mm
Incremento minimo nell'escursione longitudinale non superiore a 0,5 mm
Ampia escursione verticale
Monitor elettrocardiografico integrato per acquisizioni ECG gated
Lettino con movimenti manuali ed automatici, con pedali integrati alla base del lettino
Controllo dei movimenti del lettino porta paziente e del gantry sia al gantry stesso che dalla console operatore
Pulsanti di controllo della movimentazione del lettino e del gantry disposti su entrambi i lati del gantry sia anteriormente che posteriormente
Sistema di comunicazione verbale bidirezionale multilingua

Sistema di acquisizione
Detettori allo stato solido di ultima generazione ad alta efficienza
Ampiezza fisica del detettore lungo l'asse Z non inferiore a 50mm
Acquisizione di almeno 256 strati per ogni singola rotazione di 360°
Spessore minimo di strato non superiore a 0,625 mm
Tempo di rotazione minimo per acquisizione su 360° non superiore a 0,28 sec
Il sistema dovrà essere in grado di acquisire almeno 160 mm di volume anatomico per singola rotazione di 360° con tecnica assiale al minimo spessore di collimazione o in alternativa un volume di 450 mm in un arco temporale di un secondo (modalità in scansione spirale ad elevato pitch)
Matrice di acquisizione non inferiore a 512x512 pixel
Matrice di visualizzazione non inferiore a 1024x1024 pixel
FOV di scansione massimo non inferiore a 50 cm
Pitch massimo selezionabile non inferiore a 1,3 (valutato al FOV di scansione massimo non inferiore a 50 cm)
Risoluzione temporale effettiva del sistema di acquisizione non superiore a 140 ms
Sistema di riduzione della dose al paziente di tipo iterativo di ultima generazione
Sistema di visualizzazione della dose al paziente che contenga i seguenti parametri DLP, CTDIw, CTDIvol

Console di comando ed elaborazione
Tastiera alfa-numerica
Doppio monitor a schermo piatto ad alta risoluzione, di dimensione non inferiore a 19"
Ambiente multitasking che consenta contemporaneamente scansione, ricostruzione, visualizzazione, elaborazione delle immagini e trasferimento automatico a workstation e a sistema di archiviazione
Memoria RAM non inferiore a 8 GB
Capacità disco fisso non inferiore a 500 GB
Dotato di elementi di sicurezza ridondandi (es.dischi RAID)
Sistema di archiviazione delle immagini su disco ottico e/o CD ROM
Dotata di interfaccia DICOM 3 che consenta la connessione a sistema PACS
Acquisizioni cardiache ECG-Gated ad elevata velocità di rotazione e copertura anatomica
Scansioni cardiache in modalità prospettica e retroprospettica
Interfaccia utente semplice ed intuitiva

Software di base in dotazione alla console di comando ed elaborazione**
Archiviazione automatica
Stampa automatica
Ricostruzioni multiplanari in tempo reale
Software per ricostruzioni 3D del tipo SSD, VR e MIP
Software di riduzione della dose di tipo iterativo di ultima generazione
Software per eliminazione artefatti metallici
Software che permetta la visualizzazione della dose CDTI prima di eseguire l'esame, correlata al protocollo selezionato

Server di post elaborazione
Dotato di elementi di sicurezza ridondandi (es.dischi RAID)
Dotato di UPS
Dischi fissi di adeguata capacità, non inferiore a 1 TB
Dotato di adeguata memoria RAM, non inferiore a 16 GB

Workstation di post elaborazione

Tastiera alfa-numerica
Doppio monitor a schermo piatto ad alta risoluzione, di dimensione non inferiore a 19"
Ambiente multitasking che consenta contemporaneamente ricostruzione, visualizzazione, elaborazione delle immagini e trasferimento automatico a sistema di archiviazione
Memoria RAM non inferiore a 8 GB
Capacità disco fisso non inferiore a 500 GB
Dotato di elementi di sicurezza ridondandi (es.dischi RAID)
Sistema di archiviazione delle immagini su disco ottico e/o CD ROM
Dotata di interfaccia DICOM 3 che consenta la connessione a sistema PACS
Interfaccia utente semplice ed intuitiva

Software di base in dotazione alla workstation di post elaborazione***
Archiviazione automatica
Stampa automatica
Ricostruzioni multiplanari in tempo reale
Software per ricostruzioni 3D del tipo SSD, VR e MIP
Software per endoscopia virtuale
Software per studio funzionale e anatomico del distretto cardiaco
Software di perfusione cerebrale
Software di analisi e misurazione 2D e 3D dedicato per l'implantologia degli stent e degli aneurismi
Software di riduzione della dose
Software per eliminazione artefatti metallici
Software che permetta la visualizzazione della dose CDTI prima di eseguire l'esame, correlata al protocollo selezionato
Software per lo studio cardio che consenta la valutazione della quantità di calcio presente nelle coronarie e la gestiore del report
Software per lo studio automatico del nodulo polmonare, con possibilità di riconoscimento della tipologia e della segmentazione 3D, gestione del report medico, gestione dell'archivio e del confronto dei dati di esami diversi con la maggior quantità di parametri di confronto, report medico e paziente

Accessori
Iniettore di mezzo di contrasto a doppia o tripla via e relativa console di comando
Materassino
Supporto testa/spalle
Gradini paziente
Fantocci per esecuzione test
Tavolo porta monitor
Sedia ergonomica
Armadio porta accessori

** Dovranno essere forniti tutti gli eventuali altri software di base al fine di consentire l'effettuazione degli esami per tutte le tipologie di esame da pronto soccorso.
*** Dovranno essere forniti tutti gli eventuali altri software di post elaborazione al fine di consentire l'effettuazione degli esami per tutti gli studi avanzati per distretto cardiaco, addome, torace, perfusione e vascolari

CONDIZIONI DI FORNITURA ED ASSISTENZA TECNICA (Full Risk) MINIME	Descrizione tecnica servizio offerto
Assistenza tecnica di tipo full risk tubo rx incluso per tutto il periodo del noleggio operativo / N.B. Ferme restando le condizioni di garanzia del produttore/fornitore, si considerano incluse e ad integrazione delle stesse, per tutto il periodo del noleggio operativo, anche le condizioni sotto riportate:
Condizioni generali di assistenza tecnica / Si considerano comprese nella garanzia tutte le attività di manutenzione, periodiche e su chiamata: manutenzione correttiva, manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, controlli funzionali, controlli di qualità e tutto quanto necessario a mantenere e garantire il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature. / Si considerano comprese nella garanzia tutte le parti di ricambio senza esclusione alcuna (incluso tubo rx, detettore e parti in vetro, sonde, cavi segnali, cavi di alimentazione, bracciali, ecc.) / Si considerano comprese nella garanzia e a carico della ditta fornitrice la sostituzione di tutti gli eventuali consumabili legati alla manutenzione delle apparecchiature (es.: eventuali kit di sostituzione periodica, bracciali, cavi di collegamento ecc. batterie, ecc). / Si considerano esclusi solo eventuali consumabili monopazienti o monouso. / Si considerano incluse nella garanzia tutte le “chiavi” hardware e software di componenti/moduli integrati nel sistema (es.: CD/DVD ecc.). In particolare dovranno essere fornite tutte le procedure necessarie per eseguire eventuale rispristino e configurazione dell’interro sistema. / Tutte le attività di configurazione e/o interfacciamento del sistema acquisito, sono a carico della ditta fornitrice. / Si considerano nella garanzia eventuali danni accidentali non specificatamente riconducibili a dolo o evidente utilizzo improprio.
Tempo di primo intervento tecnico di manutenzione correttiva: non superiore a 8 ore lavorative dalla chiamata
Tempo di risoluzione degli interventi tecnici di manutenzione correttiva: non superiore a 4 giornate lavorative dalla chiamata, anche nel caso in cui dovessero essere necessarie parti di ricambio. / N.B. Qualora i tempi di riparazione dovessero prolungarsi oltre tale tempistica, la ditta dovrà fornire, ove fattibile, un muletto sostitutivo di pari o superiori caratteristiche tecnico-cliniche.
Si richiede un’assistenza tecnica con dei tecnici stabilmente presenti (residenti) in Sicilia
La disponibilità di parti di ricambio, inclusi software e licenze, deve essere garantita per almeno 10 anni dal collaudo;
Servizio di teleassistenza con collegamento in remoto con connessione che consenta al tecnico in remoto di visualizzare lo stato dell'apparecchiatura, gli allarmi presenti in tempo reale e lo storico degli allarmi
Almeno N° 7 giorni di training al personale utilizzatore e al personale tecnico del Servizio di Ingegneria Clinica, rinnovabili per altri 7 giorni nei primi tre anni del noleggio operativo da effettuare secondo le esigenze della Fondazione. / Indicare il numero di giorni per cui si è disponibili all’esecuzione dei training formativi.
Eseguire tutte le necessarie manutenzioni preventive/periodiche previste dal costruttore. Tali interventi non potranno comunque essere inferiori a n.4 annue / Specificare il numero di manutenzioni preventive/anno previste dal costruttore e che saranno garantite durante tutto il periodo della fornitura.
Eseguire almeno n.1 verifica di sicurezza elettrica annuale così come previsto dalle normative vigenti (Es. norma CEI 62-5).
Eseguire almeno: / - n. 4 controlli funzionali/controlli di qualità annui attestanti il corretto e sicuro funzionamento dei tomografi e dei relativi accessori/componenti interconnessi / - n. 2 controlli funzionali/controlli di qualità annui attestanti il corretto e sicuro funzionamento delle workstation, incluse eventuali “prove particolari” previste dalle normative vigenti. / Specificare il numero di controlli funzionali/anno che saranno garantiti durante tutto il periodo della fornitura;
La ditta fornitrice, ad avvenuta aggiudicazione, dovrà trasmettere al Servizio di Ingegneria Clinica, la programmazione delle attività periodiche (manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, controlli di qualità, ecc,). Tale programmazione, dopo regolare accettazione da parte della Fondazione, dovrà essere garantita dalla ditta stessa.

Tabella - Griglia elementi oggetto di valutazione

Item / i	Caratteristica oggetto di valutazione	Descrizione tecnica tecnologia offerta (descrivere le condizioni migliorative)
1	TC da almeno 16 strati
1.1	Generatore
1.1.1	Potenza utile non inferiore a 40 kW (effettiva, non equivalente)
1.1.2	Tensione massima in uso clinico non inferiore a 130 kV
1.1.3	Tensione minima in uso clinica non superiore a 90 kV
1.1.4	Ampia possibilità di variazione della corrente erogabile, con valore massimo non inferiore a 340 mA
1.2	Tubo radiogeno
1.2.1	Elevata capacità termica anodica, non inferiore a 3,5 MHU da esprimersi in base alla Norma IEC-60613 (effettiva, non equivalente)
1.2.2	Elevata dissipazione termica anodica, non inferiore a 0,7 MHU/min da esprimersi in base alla Norma IEC-60613 (effettiva, non equivalente)
1.3	Gantry – Lettino porta paziente
1.3.1	Diametro del tunnel del gantry non inferiore a 70cm
1.3.2	Escursione longitudinale radiotrasparente del lettino non inferiore a 160 cm
1.3.3	Massimo carico sopportabile non inferiore a 200 Kg
1.4	Sistema di acquisizione
1.4.1	Acquisizione di almeno 16 strati per ogni singola rotazione di 360°
1.4.2	Ampiezza fisica del detettore lungo l'asse Z, non inferiore a 19mm
1.4.3	Velocita di ricostruzione con matrice a 512x512 pixel non inferiore a 4 immagini / sec
1.5	Console di comando ed elaborazione
1.5.1	Doppio monitor a schermo piatto ad alta risoluzione, di dimensione non inferiore a 19"

2	TC da almeno 256 strati
2.1	Generatore
2.1.1	Potenza utile non inferiore a 100 kW (valutata al FOV di scansione massimo non inferiore a 50 cm)
2.1.2	Ampia possibilità di variazione della corrente erogabile, con valore massimo non inferiore a 600 mA (valutata al FOV di scansione massimo non inferiore a 50 cm)
2.2	Tubo radiogeno
2.2.1	Elevata capacità termica anodica, non inferiore a 5 MHU da esprimersi in base alla Norma IEC-60613 (effettiva, non equivalente)
2.2.2	Elevata dissipazione termica anodica, non inferiore a 0,7 MHU/min da esprimersi in base alla Norma IEC-60613 (effettiva, non equivalente)
2.3	Gantry – Lettino porta paziente
2.3.1	Diametro del tunnel del gantry non inferiore a 70cm
2.3.2	Escursione longitudinale radiotrasparente del lettino non inferiore a 180 cm
2.3.3	Massimo carico sopportabile non inferiore a 200 Kg
2.4	Sistema di acquisizione
2.4.1	Acquisizione di almeno 256 strati per ogni singola rotazione di 360°
2.4.2	Ampiezza fisica del detettore lungo l'asse Z, non inferiore a 50mm
2.4.3	Elevata velocità di acquisizione in spirale, espressa in mm/sec (valutata al FOV di scansione massimo non inferiore a 50 cm)
2.4.4	Pitch massimo selezionabile non inferiore a 1,3 (valutato al FOV di scansione massimo non inferiore a 50 cm)
2.4.5	Velocita di ricostruzione con matrice a 512x512 pixel non inferiore a 30 immagini / sec
2.4.6	Risoluzione spaziale al 50% MTF (f50) su fantoccio Catphan, indicazione di mAs, tempo di rotazione. Verrà valutata la migliore risoluzione spaziale
2.4.7	Risoluzione a basso contrasto per foro da 2mm a 0,3% su fantoccio Catphan 15 cm con spessore strato 10mm. Verrà valutato il più piccolo inserto visibile
2.4.8	Valore del rumore non superiore allo 0,5%, misurato su fantoccio 15 cm, su una ROI da 500mm2. Indicare i parametri di scansione. Verrà valutato il valore minore
2.4.9	Basso valore di afterglow, indicare il valore % dell'energia residua
2.5	Console di comando ed elaborazione
2.5.1	Doppio monitor a schermo piatto ad alta risoluzione, di dimensione non inferiore a 19"
2.5.2	Memoria RAM non inferiore a 8 GB
2.5.3	Capacità disco fisso non inferiore a 500 GB
2.6	Server di post elaborazione
2.6.1	Capacità disco fisso, non inferiore a 1TB
2.7	Workstation di post elaborazione
2.7.1	Doppio monitor a schermo piatto ad alta risoluzione, di dimensione non inferiore a 19"
2.7.2	Memoria RAM non inferiore a 8 GB
2.7.3	Capacità disco fisso non inferiore a 500 GB
2.8	Numero di postazioni client (workstation) associate al server di post elaborazione nelle quali sia possibile effettuare contemporaneamente post elaborazione (con doppio monitor LCD da almeno 19"), superiore a 2

3	Assistenza tecnica
3.1	Numero di tecnici con almeno 5 anni di esperienza presenti stabilmente (residenti) in Sicilia dedicati alle attività di manutenzione correttiva (allegare cv nella documentazione tecnica)
3.2	Tempo di primo intervento tecnico di manutenzione correttiva: non superiore a 8 ore lavorative dalla chiamata
3.3	Tempo di risoluzione dei guasti: non superiore a 4 giornate lavorative dalla chiamata
3.4	Servizio di teleassistenza collegamento in remoto con connessione che consenta al tecnico in remoto di intervenire sull'apparecchiatura effettuando operazioni di manutenzione ad esempio reset, tarature, settaggi, ecc.