SCHEDA DI PRESENTAZIONE OFFERTA TECNICA
APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE

Produttore:________________________

Modello:___________________________

Caratteristiche tecniche minime apparecchio radiologico digitale diretto su stativo a colonna a pavimento	Descrizione tecnica tecnologia offerta

Braccio mobile con arco ad U elevabile e rotante con rotazione arco motorizzata, con intervallo di rotazione non inferiore a [-30° ; +120°]
La geometria del sistema deve garantire la massima flessibilità nell'acquisizione di immagini digitali per tutte le tipologie principali dei protocolli di esami di radiologia generale da pronto soccorso su pazienti in posizione eretta, allettati, coricati su barella o su sedia a rotelle con proiezioni frontali, laterali e oblique
Detettore con tecnologia flat panel a matrice attiva, con area attiva di grande formato da 43 cm x 43 cm
Rotazione del detettore rispetto all'asse del braccio mobile con intervallo non inferiore ± 45°
Dimensione del pixel non superiore a 160 µm
Elevato valore di DQE (detective quantum efficiency) a RQA5, parametri di riferimento minimi: / a 1lp/mm non inferiore al 45% / a 0lp/mm non inferiore al 60%
Elevato valore di MTF (modulation transfer function) a RQA5, parametri di riferimento minimi: / a 1lp/mm non inferiore al 55% / a 0lp/mm non inferiore al 65%
Conversione segnale non inferiore a 14 bit
Tubo radiogeno ad anodo rotante con capacità termica non inferiore a 300 kHU
Potenza generatore non inferiore a 60 kW
Doppia macchia focale
Dimensione macchia focale piccola non superiore a 0,6mm x 0,6mm
Tensione massima anodica non inferiore a 150 kV
Corrente massima con inferiore a 800 mA
Tempo di esposizione minima non superiore a 0,001 sec
Distanza fuoco detettore variabile
Distanza massima fuoco-detettore non inferiore a 180 cm
Distanza minima fuoco-detettore non superiore a 100 cm
Dotato di almeno n.2 griglie antidiffusione rimovibili con sistema portagriglia
Dotato di esposimetro automatico
Dotato di sistema ottico per centratura paziente
Dotato di collimatore motorizzato con regolazione dei campi sia in modalità automatica che manuale
Arco ad U dotato di monitor touch screen, da almeno 8", che consenta la regolazione dei parametri meccanici del sistema
Dotato di sensori di prossimità anti collisione, necessari a garantire la massima sicurezza dei pazienti e degli operatori
Dotato di sistemi che consentano il posizionamento tubo/detettore in automatico mediante l'implementazione di protocolli di esecuzione esami su workstation, in cui siano noti all'operatore la disposizione geometrica dell'apparecchiatura ed i parametri di esecuzione dell'esame
Dotato di sistemi che consentano il disaccoppiamento dell'allineamento tubo detettore al fine di eseguire esami in modalità CR
Dotato di dispositivo per la misura o il calcolo della dose erogata, secondo la normativa vigente, che consenta la visualizzazione della dose sull'immagine acquisita
Dotato di workstation di elaborazione e comando che consenta la programmazione e la preselezione degli esami all'operatore
Monitor LCD ad alta risoluzione di grandezza non inferiore a 19"
Dotato di software di gestione con interfaccia utente semplice ed in italiano
Dotato di interfaccia di collegamento a RIS/PACS aziendale
Dotato di protocolli DICOM 3.0: devono essere presenti almeno i seguenti protocolli: Print, storage, worklist, MPPS, Storage commitment,
Il dispositivo per la misura o il calcolo della dose deve essere interfacciato con la workstation e deve consentire il salvataggio delle informazioni dosimetriche nelle immagini DICOM ed in cartella clinica
Dotato di HD da almeno 500 GB, che consenta la memorizzazione di un ampio numero di immagini
Dotato di masterizzatore CD/DVD
Barella radiotrasparente, con basso coefficiente di attenuazione, regolabile in altezza, mobile con ruote, con massimo carico non inferiore a 130kg.

Produttore:________________________

Modello:___________________________

Caratteristiche tecniche minime apparecchio radiologico digitale mobile motorizzato	Descrizione tecnica tecnologia offerta

Sistema radiologico digitale motorizzato con colonna telescopica, per l'esecuzione di esami a letto del paziente in pronto soccorso, in terapia intensiva/rianimazione e nelle camere di degenza
Peso ridotto e dimensioni contenute al fine di consentire l'accesso ed il corretto nelle camere degenza ed il trasporto in ascensori e montacarichi
Detettore digitale a matrice attiva, con area attiva di grande formato di dimensioni non inferiori a 35 cm x 43 cm di tipo wireless
Carico massimo applicabile sulla superficie del detettore non inferiore a 150 kg
Dimensione del pixel non superiore a 160 µm
Elevato valore di DQE (detective quantum efficiency) a RQA5, parametri di riferimento minimi: / a 1lp/mm non inferiore al 45% / a 0lp/mm non inferiore al 65%
Elevato valore di MTF (modulation transfer function) a RQA5, parametri di riferimento minimi: / a 1lp/mm non inferiore al 55% / a 0lp/mm non inferiore al 60%
Conversione segnale non inferiore a 14 bit
Tubo radiogeno ad anodo rotante con capacità termica non inferiore a 300 kHU
Potenza generatore non inferiore a 32 kW
Doppia macchia focale
Dimensione macchia focale piccola non superiore a 0,6mm x 0,6mm
Tensione massima anodica non inferiore a 150 kV
Corrente massima non inferiore a 500 mA
Tempo di esposizione minima non superiore a 0,001 sec
Distanza fuoco pavimento variabile
Distanza massima fuoco pavimento non inferiore a 180 cm
Dotato di sistema ottico per centratura paziente
Dotato di collimatore
Dotato di monitor touch screen da almeno 15" che consenta: / - visualizzazione esami / - gestione dati paziente / - gestione parametri radiologici / - gestione delle immagini e della documentazione dell'esame
Dotato di sensori di prossimità anti collisione, necessari a garantire la massima sicurezza dei pazienti e degli operatori
Dotato di indicatore di emissione RX
Dotato di dispositivo per la misura o il calcolo della dose erogata, secondo la normativa vigente, che consenta la visualizzazione della dose sull'immagine acquisita
Dotato di software di gestione con interfaccia utente semplice ed in italiano
Dotato di interfaccia di collegamento a RIS/PACS aziendale
Dotato di protocolli DICOM 3.0: devono essere presenti almeno i seguenti protocolli: Print, store, worklist, MPPS, Query/retrieve,
Il dispositivo per la misura o il calcolo della dose deve consentire il salvataggio delle informazioni dosimetriche nelle immagini DICOM ed in cartella clinica
Dotato di HD che consenta la memorizzazione di un numero di immagini alla massima risoluzione non inferiore a 3000
Dotato di masterizzatore CD/DVD
Possibilità di collegamento alla rete ospedaliera in modalità wireless e con cavo di rete

CONDIZIONI DI FORNITURA ED ASSISTENZA TECNICA (Full Risk) MINIME	Descrizione tecnica servizio offerto
Assistenza tecnica di tipo full risk tubo rx incluso per tutto il periodo del noleggio operativo / N.B. Ferme restando le condizioni di garanzia del produttore/fornitore, si considerano incluse e ad integrazione delle stesse, per tutto il periodo della garanzia, anche le condizioni sotto riportate:
Condizioni generali di assistenza tecnica / Si considerano comprese nella garanzia tutte le attività di manutenzione, periodiche e su chiamata: manutenzione correttiva, manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, controlli funzionali, controlli di qualità e tutto quanto necessario a mantenere e garantire il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature. / Si considerano comprese nella garanzia tutte le parti di ricambio senza esclusione alcuna (incluso tubo rx, detettore, sonde, cavi segnali, cavi di alimentazione, bracciali, ecc.) / Si considerano comprese nella garanzia e a carico della ditta fornitrice la sostituzione di tutti gli eventuali consumabili legati alla manutenzione delle apparecchiature (es.: eventuali kit di sostituzione periodica, bracciali, cavi di collegamento ecc. batterie, ecc). / Si considerano esclusi solo eventuali consumabili monopazienti o monouso. / Si considerano incluse nella garanzia tutte le “chiavi” hardware e software di componenti/moduli integrati nel sistema (es.: CD/DVD ecc.). In particolare dovranno essere fornite tutte le procedure necessarie per eseguire eventuale rispristino e configurazione dell’interro sistema. / Tutte le attività di configurazione e/o interfacciamento del sistema acquisito, sono a carico della ditta fornitrice. / Si considerano nella garanzia eventuali danni accidentali non specificatamente riconducibili a dolo o evidente utilizzo improprio.
Tempo di primo intervento tecnico di manutenzione correttiva in Fondazione: non superiore a 8 ore lavorative dalla chiamata
Tempo di risoluzione dei guasti: non superiore a 4 giornate lavorative dalla chiamata, anche nel caso in cui dovessero essere necessarie parti di ricambio. / N.B. Qualora i tempi di riparazione dovessero prolungarsi oltre tale tempistica, la ditta dovrà fornire un muletto sostitutivo di pari o superiori caratteristiche tecnico-cliniche.
Si richiede un’assistenza tecnica con dei tecnici stabilmente presenti in Sicilia.
La disponibilità di parti di ricambio, inclusi software e licenze, deve essere garantita per almeno 10 anni dal collaudo.
Almeno N° 5 giorni di training al personale utilizzatore e al personale tecnico del Servizio di Ingegneria Clinica, rinnovabili per altri 5 giorni nei primi tre anni del noleggio operativo da effettuare secondo le esigenze della Fondazione. / Indicare il numero di giorni per cui si è disponibili all’esecuzione dei training formativi.
Eseguire tutte le necessarie manutenzioni preventive/periodiche previste dal costruttore. / Specificare il numero di manutenzioni preventive/anno previste dal costruttore e che saranno garantite durante tutto il periodo della fornitura.
Eseguire almeno n.1 verifica di sicurezza elettrica annuale così come previsto dalle normative vigenti (Es. norma CEI 62-5).
Eseguire almeno n. 2 controlli funzionali/controlli di qualità annui attestanti il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature, incluse eventuali “prove particolari” previste dalle normative vigenti. / Specificare il numero di controlli funzionali/anno che saranno garantiti durante tutto il periodo della fornitura.
La ditta fornitrice, ad avvenuta aggiudicazione, dovrà trasmettere al Servizio di Ingegneria Clinica, la programmazione delle attività periodiche (manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, controlli di qualità, ecc,). Tale programmazione, dopo regolare accettazione da parte della Fondazione, dovrà essere garantita dalla ditta stessa.

Tabella - Griglia elementi oggetto di valutazione

Item / i	Caratteristica oggetto di valutazione	Descrizione tecnica tecnologia offerta (descrivere le condizioni migliorative)
1	Apparecchio radiologico digitale diretto su stativo a colonna a pavimento
1.1	Generatore/Tubo radiogeno
1.1.1	Potenza nominale non inferiore a 60 kW
1.1.2	Capacità termica anodica effettiva (non equivalente) non inferiore a 300 kHU

1.2	Detettore
1.2.1	Dimensione del pixel non superiore a 160 µm
1.2.2	Conversione segnale non inferiore a 14 bit
1.2.3	Tipo wireless intercambiabile con il detettore dell'apparecchio radiologico digitale mobile motorizzato

1.3	Sistema touch screen
1.3.1	Telecomando wireless che consenta l'attivazione dell'erogazione RX
1.3.2	Dimensione monitor in pollici
1.3.3	Funzioni disponibili sul monitor, in aggiunta alle caratteristiche minime, impostazioni parametri esame

1.4	Console di comando ed elaborazione
1.4.1	Monitor LCD ad alta risoluzione, di dimensione non inferiore a 19"
1.4.2	Memoria RAM non inferiore a 4 GB
1.4.3	Capacità disco fisso non inferiore a 500 GB

2	Apparecchio radiologico digitale mobile motorizzato
2.1	Generatore/Tubo radiogeno
2.1.1	Potenza nominale non inferiore a 32 kW
2.1.2	Capacità termica anodica effettiva (non equivalente) non inferiore a 300 kHU

2.2	Detettore
2.2.1	Dimensione del pixel non superiore a 160 µm
2.2.2	Conversione segnale non inferiore a 14 bit

2.3	Sistema touch screen

2.3.1	Dimensione monitor in pollici
2.3.2	Tempo necessario per la visualizzazione dell'immagine finale

3	Assistenza tecnica
3.1	Numero di tecnici con almeno 5 anni di esperienza presenti in Sicilia dedicati alle attività di manutenzione correttiva (allegare cv nella documentazione tecnica)
3.2	Tempo di primo intervento non superiore alle 8 ore dalla chiamata
3.3	Tempo di intervento non superiore alle 4 giornate lavorative dalla chiamata