SCHEDA DI PRESENTAZIONE OFFERTA TECNICA
RELATIVA ALLA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SISTEMA DI MONITORAGGIO INTEGRATO DA DESTINARE AL COMPLESSO OPERATORIO E TERAPIA INTENSIVA DELLA FONDAZIONE ISTITUTO G.GIGLIO DI CEFALU'

DITTA:__________________________ (INDICARE RAGIONE SOCIALE)

NOME SISTEMI OFFERTI_____________________________(elencare)
PRODUTTORE__________________________(elencare)
MODELLO______________________________(elencare)
MARCA ________________________________(elencare)
CODICE CIVAB (se presente)____________________(elencare)
ANNO PRODUZIONE________________________(elencare)

A) CARATTERISTICHE TECNICO-CLINICHE MINIME:

Caratteristiche Tecnico-cliniche Minime – Centrale di Monitoraggio Monitor multiparametrici (valide sia per: Rianimazione/Terapia intensiva, Riabilitazione cardiologica/Unità risveglio e Cardiologia/U.T.I.C.	Descrizione tecnica dei requisiti del sistema offerto
Stazione di monitoraggio completa di workstation, monitor, tastiera, mouse e quanto altro necessario per lo scopo a cui destinata (gestione in tempo reale di tutti i parametri fisiologici richiesti con i relativi allarmi provenienti dai monitor e telemetrie oggetto del presente capitolato);
Sistema dotato di n. 2 schermi/monitor tipo LCD-TFT a colori da almeno 24” (o in alternativa un monitor da almeno 32”) predisposti per posizionamento sul tavolo che a parete con braccio snodabile;
Garantire la continuità di funzionamento e registrazione, anche in condizioni di guasto e/o malfunzionamenti di componenti hardware e software, pertanto, dovranno essere previsti sistemi di backup e di ridondanza sia hardware che software atte a garantire quanto sopra. / Per continuità di monitoraggio centralizzato si intende che da ogni singola centrale deve essere sempre possibile monitorare (visualizzare e memorizzare) le informazioni provenienti da ogni singolo monitor multiparametrico connesso alla centrale (reparto/servizio) di competenza anche in condizioni di “primo guasto” quale ad esempio la rottura di schede elettroniche, hard disk, software, ecc. della centrale. / Sono accettate solo soluzioni che prevedono una discontinuità di visualizzazione non superiore a 30 min e, comunque, nessuna perdita di informazioni (continuità di registrazione).
Architettura in grado di consentire di espandere il network di monitoraggio (sia come stazioni di monitoraggio che come monitor multiparametrici);
Visualizzazione contemporanea dei parametri di base (ECG, Saturazione e pressione) di almeno 16 pazienti
Dovrà essere garantita la connessione tramite rete LAN standard con i monitor dei posti letto monitorati;
controllo remoto di ogni monitor interfacciato della visualizzazione di tutti i parametri (garantire attraverso sistemi di backup e/o di ridondanza hardware e software la continuità di funzionamento). Indicare e descrivere il sistema adottato;
Dovrà essere garantita la gestione degli allarmi sia acustici che visivi con possibilità di modifica delle priorità;
Curve personalizzabili (es: impostazione della posizione nella vista multi paziente e colori);
Memoria Full Disclosure non inferiore a 72 ore;
Interfacciamento con il sistema informativo ospedaliero e ADT, al fine di garantire la comunicazione bidirezionale tra centrale di monitoraggio e sistema informativo ospedaliero attraverso protocollo di comunicazione in HL7;
Stampa dei tracciati ECG a 12 derivazioni effettuati a posto letto
13.Ogni centrale di monitoraggio richiesta dovrà essere dotata di: / a) N. 1 stampante laser di rete per la stampa in formato A4; / b) Sistema ad hoc che garantisca continuità di lavoro anche in caso di assenza di alimentazione elettrica (UPS).

CARATTERISTICHE TECNICO-CLINICHE Monitor per Terapia Intensiva: REQUISITI MINIMI	Descrizione tecnica dei requisiti del sistema offerto
1) Monitor multiparametrico con display LCD a colori touch screen e dimensioni non inferiori a 19”;
2) Sistema con raffreddamento passivo in assenza di parti meccaniche in movimento (es: ventole) al fine di evitare infezioni nosocomiali;
3) Dovrà essere garantito il monitoraggio in continuo, almeno, dei parametri clinici sotto elencati, per tutti i monitor della terapia intensiva: / ECG fino a 12 derivazioni con analisi interpretativa, con analisi delle aritmie ventricolari e della fibrillazione atriale su almeno due derivazioni; Analisi del tratto ST per tutte le derivazioni monitorate. Analisi delle aritmie con riconoscimento di almeno 20 aritmie. / Si considerano inclusi nella fornitura, per ogni monitor, almeno n. 1 cavo ECG a 10 elettrodi / Respiro con metodo impedenziometrico; / N. 2 canali Temperatura corporea; / SpO2 con visualizzazione della curva pletismografica; / Pressione non invasiva NIBP; / N. 2 canali Pressione invasiva IBP; / etCO2 / SVO2 (saturazione venosa di ossigeno)
4) Possibilità di integrare ulteriori parametri fisiologici;
5) Calcoli clinici: Ossigenazione, ventilazione, valori emodinamici
6) Deve essere garantita la memorizzazione dei dati e dei trend numerici e grafici di tutti i parametri monitorati per un periodo non inferiore a 24 ore;
7) Deve essere garantita la personalizzazione della configurazione dello schermo, memorizzabile in diversi profili richiamabili anche durante il monitoraggio (indicare il numero di profili configurabili);
8) Visualizzazione contemporanea di, almeno, 8 tracce con relativi campi numerici e visualizzazione di 12 derivazioni ECG
9) Impostazione dei limiti e dei livelli di priorità degli allarmi da parte dell’operatore;
10) Il monitor deve permettere la memorizzazione ed il richiamo dello storico allarmi
11) Accesso alla cartella clinica del paziente, ed altri applicativi aziendali web base (RIS, PACS, LIS, ecc.) e relativa gestione o direttamente dal monitor multiparametrico (PC integrato) o da PC Medicale esterno al monitor multiparametrico e ad esso collegato incluso nella fornitura.
12) Integrazione dei dispositivi medici, a posto letto, per la visualizzazione e centralizzazione dei dati provenienti da tali dispositivi e relativa trasmissione alla cartella clinica informatizzata. / Le tipologie di apparecchiature che si dovranno interfacciare sono i seguenti: / Ventilatore polmonare / Moduli emodinamici (Tipo PICCO e PulsioFlex) / c) Pompe infusionali
13) Deve essere garantita la visualizzazione di curve e degli allarmi provenienti da altri monitor connessi in rete (sistema bed to bed);
14) Ciascun monitor dovrà essere predisposto per la centralizzazione in rete su centrale di monitoraggio
15) Ciascun monitor si intende comprensivo del Modulo Emodinamico da trasporto le cui caratteristiche sono descritte nel presente capitolato. / Inoltre la fornitura dovrà prevedere dei moduli aggiuntivi utilizzabili ed interscambiabili tra tutti i monitor: / N. 2 Moduli per il monitoraggio in continuo della gittata cardiaca (es: PICCO)

CARATTERISTICHE TECNICO-CLINICHE Monitor da Sala Operatoria: REQUISITI MINIMI	Descrizione tecnica dei requisiti del sistema offerto
1) Monitor multiparametrico con display LCD a colori touch screen e dimensioni non inferiori a 19”;
2) Sistema con raffreddamento passivo in assenza di parti meccaniche in movimento (es: ventole) al fine di evitare infezioni nosocomiali;
3)Dovrà essere garantito il monitoraggio in continuo, almeno, dei parametri clinici sotto elencati tutti i monitor da sala operatoria: / possibilità di ECG fino a 12 derivazioni con analisi interpretativa, con analisi delle aritmie ventricolari e della fibrillazione atriale su almeno due derivazioni; Analisi del tratto ST per tutte le derivazioni monitorate. Analisi delle aritmie con riconoscimento di almeno 20 aritmie. Si considerano inclusi nella fornitura, per ogni monitor, almeno n. 1 cavo ECG a 5/6 elettrodi / Respiro con metodo impedenziometrico; / N. 2 canali di temperatura Temperatura corporea; / SpO2 con visualizzazione della curva pletismografica; / Pressione non invasiva NIBP; / N. 2 canali pressione invasiva IBP; / ETCO2 / SVO2 (saturazione venosa di ossigeno)
4) Possibilità di integrare ulteriori parametri fisiologici;
5) Calcoli clinici: Ossigenazione, ventilazione, valori emodinamici
6) Deve essere garantita la memorizzazione dei dati e dei trend numerici e grafici di tutti i parametri monitorati per un periodo non inferiore a 24 ore;
7) Deve essere garantita la personalizzazione della configurazione dello schermo, memorizzabile in diversi profili richiamabili anche durante il monitoraggio (indicare il numero di profili configurabili);
8) Visualizzazione contemporanea di, almeno, 8 tracce con relativi campi numerici e visualizzazione di 12 derivazioni ECG;
9) Impostazione dei limiti e dei livelli di priorità degli allarmi da parte dell’operatore;
10) Il monitor deve permettere la memorizzazione ed il richiamo dello storico allarmi;
11) Ciascun monitor dovrà essere predisposto per la centralizzazione in rete su centrale di monitoraggio;
12) Accesso alla cartella clinica del paziente, ed altri applicativi aziendali web base (RIS, PACS, LIS, ecc.) e relativa gestione direttamente dal monitor multiparametrico. (PC integrato) o da PC Medicale esterno al monitor multiparametrico e ad esso collegato incluso nella fornitura.
13) Integrazione dei dispositivi medici, a posto letto, per la visualizzazione e centralizzazione dei dati provenienti da tali dispositivi e relativa trasmissione alla cartella clinica informatizzata. / Le tipologie di apparecchiature che si dovranno interfacciare sono i seguenti: / Ventilatore polmonare / Moduli emodinamici (tipo: PICCO e PulsioFlex) / Pompe infusionali
14) Ciascun monitor si intende comprensivo del Modulo Emodinamico da trasporto le cui caratteristiche sono descritte nel presente capitolato / Inoltre la fornitura dovrà prevedere dei moduli aggiuntivi Utilizzabili ed interscambiabili tra tutti i monitor / N. 2 Moduli BIS (per la valutazione dello stato di ipnosi dl paziente) / N. 2 Moduli per la trasmissione neuromuscolare NMT / N. 2 Moduli per il monitoraggio in continuo della gittata cardiaca (es: PICCO). / N. 2 Moduli SVO2 (saturazione venosa di ossigeno)

CARATTERISTICHE TECNICO-CLINICHE Monitor Unità risvegio/Riabilitazione Neurologica : REQUISITI MINIMI	Descrizione tecnica dei requisiti del sistema offerto
1)Monitor multiparametrico con display LCD a colori touch screen e dimensioni non inferiori a 15”;
2)Sistema con raffreddamento passivo in assenza di parti meccaniche in movimento (es: ventole) al fine di evitare infezioni nosocomiali;
3)Dovrà essere garantito il monitoraggio in continuo, almeno, dei parametri clinici sotto elencati: / a) Possibilità di ECG fino a 12 derivazioni con analisi interpretativa, con analisi delle aritmie ventricolari e della fibrillazione atriale su almeno due derivazioni; Analisi del tratto ST per tutte le derivazioni monitorate. / Si considerano inclusi nella fornitura, per ogni monitor, almeno n. 1 cavo ECG a 5/6 elettrodi / b) Respiro con metodo impedenziometrico; / c) Temperatura corporea; / d) SpO2 con visualizzazione della curva pletismografica; / e) Pressione non invasiva NIBP;
4)Possibilità di integrare ulteriori parametri fisiologici;
5) Deve essere garantita la memorizzazione dei dati e dei trend numerici e grafici di tutti i parametri monitorati per un periodo non inferiore a 24 ore;
6) Deve essere garantita la personalizzazione della configurazione dello schermo, memorizzabile in diversi profili richiamabili anche durante il monitoraggio (indicare il numero di profili configurabili);
7) Visualizzazione contemporanea di, almeno, 3 tracce con relativi campi numerici
8) Impostazione dei limiti e dei livelli di priorità degli allarmi da parte dell’operatore;
9) Il monitor deve permettere la memorizzazione ed il richiamo dello storico allarmi;
10) Deve essere garantita la visualizzazione di curve e degli allarmi provenienti da altri monitor connessi in rete (sistema bed to bed);
11) Ciascun monitor dovrà essere predisposto per la centralizzazione in rete su centrale di monitoraggio;
12) Sistema di alimentazione interna (batterie) di durata non inferiore a 4 ore considerando un uso continuo con monitoraggio di tutti i parametri possibili. / N.B. Nel caso la batteria sia contenuta solo nel Modulo Emodinamico da trasporto, integrabile con la struttura principale, indicare tale informazione.

CARATTERISTICHE TECNICO-CLINICHE Monitor Cardiologia/UTIC: REQUISITI MINIMI	Descrizione tecnica dei requisiti del sistema offerto
1)Monitor multiparametrico con display LCD a colori touch screen e dimensioni non inferiori a 19”;
2) Sistema con raffreddamento passivo in assenza di parti meccaniche in movimento (es: ventole) al fine di evitare infezioni nosocomiali;
3) Dovrà essere garantito il monitoraggio in continuo, almeno, dei parametri clinici sotto elencati per tutti i monitor della cardiologia/utic: / ECG fino a 12 derivazioni con analisi interpretativa, con analisi delle aritmie ventricolari e della fibrillazione atriale su almeno due derivazioni; Analisi del tratto ST per tutte le derivazioni monitorate. Analisi delle aritmie con riconoscimento di almeno 20 aritmie. Si considerano inclusi nella fornitura, per ogni monitor, almeno n. 1 cavo ECG a 10 elettrodi / Respiro con metodo impedenziometrico; / Temperatura corporea; / SpO2 con visualizzazione della curva pletismografica; / Pressione invasiva IBP; / SVO2 (saturazione venosa di ossigeno) / Pressione non invasiva;
4) Possibilità di integrare ulteriori parametri fisiologici;
5) Possibilità di calcoli clinici: Ossigenazione, ventilazione, valori emodinamici
6) Deve essere garantita la memorizzazione dei dati e dei trend numerici e grafici di tutti i parametri monitorati per un periodo non inferiore a 24 ore;
7) Accesso alla cartella clinica del paziente, ed altri applicativi aziendali web base (RIS, PACS, LIS, ecc.) e relativa gestione o direttamente dal monitor multiparametrico (PC integrato) o da PC Medicale esterno al monitor multiparametrico e ad esso collegato incluso nella fornitura;
8) Deve essere garantita la personalizzazione della configurazione dello schermo, memorizzabile in diversi profili richiamabili anche durante il monitoraggio (indicare il numero di profili configurabili);
9) Visualizzazione contemporanea di, almeno, 8 tracce con relativi campi numerici e visualizzazione di 12 derivazioni ECG;
10) Impostazione dei limiti e dei livelli di priorità degli allarmi da parte dell’operatore;
11) Il monitor deve permettere la memorizzazione ed il richiamo dello storico allarmi;
12) Deve essere garantita la visualizzazione di curve e degli allarmi provenienti da altri monitor connessi in rete (sistema bed to bed);
13) Ciascun monitor dovrà essere predisposto per la centralizzazione in rete su centrale di monitoraggio;
14) Ciascun monitor si intende comprensivo del Modulo Emodinamico da trasporto le cui caratteristiche sono descritte nel presente capitolato
Inoltre la fornitura dovrà prevedere dei moduli aggiuntivi utilizzabili ed interscambiabili tra tutti i monitor / N. 1 Modulo per la gittata cardiaca con metodo della termodiluizione

CARATTERISTICHE TECNICO-CLINICHE Modulo Emodinamico da trasporto / Ciascun monitor da Terapia Intensiva, Cardiologia/UTIC e Sala Operatoria, dovrà essere dotato di modulo emodinamico da trasporto con le seguenti caratteristiche: REQUISITI MINIMI	Descrizione tecnica dei requisiti del sistema offerto
1) Dotato di display con dimensioni non inferiori a 5”;
2) Deve essere garantito il monitoraggio in continuo di: / Rilevazione ECG con cavo a 5/6 elettrodi; / Pressione arteriosa non invasiva (NIBP); / SpO2; / Temperatura; / Pressione arteriosa invasiva - IBP / etCO2
3) Deve essere garantito il recupero e la trasmissione dei dati registrati con il monitor HOST (principale);
4) Funzionamento a rete e/o batteria.
5) Sistema di alimentazione interna (batterie) di durata non inferiore a 4 ore considerando un uso continuo con monitoraggio di tutti i parametri possibili.

Caratteristiche Tecnico/Cliniche minime Sistema telemetrico - Riabilitazione/Palestra e Cardiologia UTIC (n. 2 sistemi)	Descrizione tecnica dei requisiti del sistema offerto
N. 1 Centrale di monitoraggio telemetrica in grado di poter gestire (predisposizione) almeno di 16 pazienti;
N°1 postazione di monitoraggio, completa di monitor (di almeno 19”), tastiera, mouse e tutto quanto necessario per la visualizzazione e gestione dei parametri fisiologici e degli allarmi. / Tali monitor dovranno essere già predisposti sia per installazione su tavolo che a parete
N° 1 Monitor ripetitori, di almeno 19”, al fine di replicare i segnali e parametri fisiologici in altri locali rispetto a dove posizionata la centrale telemetrica;
Almeno sino a 48 ore di Full Disclosure;
Modulo di analisi delle aritmie;
Allarmi sia visivi che acustici su tutti i parametri impostabili e rilevati dalle telemetrie;
Possibilità di personalizzare la distribuzione/visualizzazione delle informazioni su monitor, in particolare: dati del paziente, parametri monitorati e relativi allarmi;
Sorveglianza contemporanea e continua di tutte le telemetrie; / Possibilità di vedere/monitorare contemporaneamente sul monitor tutti i pazienti monitorati;
Visualizzazione simultanea di tutti i parametri e le tracce relativamente ai parametri monitorati (ECG, SPO2), per ogni paziente.
Possibilità di inserire i principali dati del paziente (nome, cognome, data di nascita, codice identificativo, ecc.), con sezione dedicata all’ammissione, dimissione e trasferimento pazienti;
Possibilità di silenziare gli allarmi delle telemetrie, direttamente dalle due postazioni di monitoraggio;
Visione, riesame e stampa dei trend di almeno le ultime 48 ore dei parametri rilevati e delle tracce elettrocardiografiche;
Visione, riesame e stampa almeno degli ultimi 100 (cento) allarmi di aritmia/anomalie per paziente;
Sistema telemetrico con ricetrasmettitori bidirezionali, dotati di segnalazione acustica in caso di dispositivo fuori portata o batterie scariche;
Possibilità di interfacciamento alla cartella clinica mediante protocollo standard HL7 per archiviazione dati di monitoraggio in cartella e condivisione anagrafica paziente.
La centrale telemetrica deve interfacciarsi con tutte le altre centrali oggetto del presente capitolato e gestire i relativi monitor e telemetrie

CARATTERISTICHE TELEMETRIE. Requisiti minimi	Descrizione tecnica dei requisiti del sistema offerto
N° 16 telemetrie complete di tutti gli accessori necessari al corretto e sicuro utilizzo (cinture per poter essere indossate dal paziente, ecc.);
Le telemetrie devono rilevare ed essere complete dei relativi moduli, almeno per i seguenti parametri fisiologici: ECG a 5/6 elettrodi per acquisire almeno 7/8 derivazioni, SpO2.
Sistema con batterie sia monouso che ricaricabili (per ogni telemetria devono essere fornite almeno n. 1 batteria ricaricabile); / N.B. Qualora la ricarica delle batterie dovesse avvenire in modalità stand-alone rispetto la telemetria, dovrà essere fornito anche un sistema di ricarica (caricabatterie con almeno n. 6 alloggiamenti) e ulteriori n. 6 batterie di backup;
Ogni telemetria deve essere corredata di tutta la cavetteria e sensori necessari per il monitoraggio dei parametri richiesti;
Avviso sonoro degli allarmi su tutti i parametri impostabili e monitorati (es. anomalie ECG, batteria scarica, ecc.);
Possibilità di utilizzare sia sensori SpO2 pluriuso che monouso;

Caratteristiche Tecnico/Cliniche minime - Implementazione infrastruttura WiFi	Descrizione tecnica dei requisiti del sistema offerto
Implementazione di una infrastruttura WiFi standard 802.1 o equivalente per la gestione di tutte le apparecchiature che implementano tale tecnologia. In sintesi si chiede, oltre a quanto previsto dal presente capitolato, anche tutta la infrastruttura hardware e Software (access point, apparati di rete, ecc.) necessaria per monitorare i pazienti in ogni reparto/servizio della Fondazione. A tal fine si allega planimetria dell’ospedale al fine di dimensionare quanto necessario.

# CONDIZIONI DI FORNITURA ED ASSISTENZA TECNICA (Full Risk)

CONDIZIONI DI ASSISTENZA TECNICA (Full Risk) REQUISITI MINIMI	Descrizione tecnica (in linea o in miglioramento rispetto a quanto richiesto nel capitolato
Condizioni generali di fornitura ed assistenza tecnica / N.B. Ferme restando le condizioni di garanzia del produttore/fornitore, si considerano incluse e ad integrazione delle stesse, per tutto il periodo della garanzia/durata della fornitura, anche le condizioni sotto riportate: / Garanzia ed assistenza tecnica: due (2) anni / Si considerano comprese nella fornitura tutte le attività di manutenzione periodiche e su chiamata: manutenzione correttiva, manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, controlli funzionali, controlli di qualità e tutto quanto necessario a mantenere e garantire il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature. / Si considerano comprese nella fornitura tutte le parti di ricambio senza esclusione alcuna (inclusi cavi segnali, cavi di alimentazione, sensori, trasduttori, involucri, cover, ecc.) / Si considerano comprese nella fornitura e a carico della ditta fornitrice la sostituzione di tutti gli eventuali consumabili legati alla manutenzione delle apparecchiature (es.: eventuali kit di sostituzione periodica, batterie, ecc.). / Tutte le attività di configurazione e/o interfacciamento del sistema acquisito, sono a carico della ditta fornitrice / Si considerano incluse nella fornitura, anche eventuali danni accidentali ad esclusione di eventi riconducibili a dolo
Tempo di intervento non superiore a 8 ore lavorative. / Per tempo di intervento si intende il tempo intercorrente dal momento della chiamata al momento in cui un tecnico sarà fisicamente presente in loco (Fondazione), indipendentemente da eventuali interventi in remoto/teleassistenza. / Pertanto, in caso di contenzioso sui tempi di intervento non verranno presi in considerazione eventuali interventi in teleassistenza se questi non sono stati risolutivi.
Tempo di risoluzione dei guasti: non superiore a 5 giorni solari dalla chiamata. / N.B. Qualora i tempi di riparazione dovessero prolungarsi oltre tale tempistica, la ditta dovrà fornire un muletto sostitutivo di pari o superiori caratteristiche tecnico-cliniche.
Si richiede un’assistenza tecnica con dei tecnici stabilmente presenti in zona (SICILIA). / indicare la sede regionale ufficiale di assistenza, specificando indirizzo, telefono, fax ed e-mail). / Indicare il numero di tecnici (almeno n. 2 tecnici) stabilmente presenti in Sicilia
La disponibilità di parti di ricambio deve essere garantita per almeno 10 anni dal collaudo; / N.B. Qualora ciò non fosse possibile, in caso di guasti non risolvibili, la ditta fornitrice, a seguito di autorizzazione da parte della Fondazione, dovrà sostituire, senza alcun costo aggiuntivo, l’apparecchiatura con un’altra con analoghe o superiori caratteristiche tecnico-cliniche e funzionale avendo cura di formare/informare opportunamente gli utilizzatori
Almeno N° 5 giorni di training al personale utilizzatore e al personale tecnico del Servizio di Ingegneria Clinica, da effettuare secondo le esigenze della Fondazione. / Indicare il numero di giorni per cui si è disponibili all’esecuzione dei training formativi.
Assistenza tecnica da remoto (Teleassistenza) / Tale servizio deve essere certificato e allineato con gli standard e le linee guida per il controllo degli accessi, il trasferimento dei dati e la privacy dei dati paziente, secondo quanto previsto dalle norme di settore (vedi GDPR UE 2016/679 - allegare dichiarazioni/certificazioni)
Garanzia, senza alcun ulteriore aggravio di spesa, dell’aggiornamento tecnologico a fronte di modifiche migliorative hardware e software che dovessero avvenire successivamente al collaudo e per tutta la durata del periodo di garanzia, relativamente alla tecnologia offerta.
Eseguire tutte le necessarie manutenzioni preventive/periodiche previste dal costruttore. / Specificare il numero di manutenzioni preventive/anno previste dal costruttore e che saranno garantite durante tutto il periodo della garanzia.
Eseguire almeno n.1 verifica di sicurezza elettrica annuale così come previsto dalle normative vigenti di riferimento (Es. norma CEI 62-5).
Eseguire almeno n. 2 controlli funzionali/controlli di qualità attestanti il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature, incluse eventuali “prove particolari” previste dalle normative vigenti. / Specificare il numero di controlli funzionali/anno che saranno garantiti durante tutto il periodo della garanzia;
La ditta fornitrice, ad avvenuta aggiudicazione, dovrà trasmettere al Servizio di Ingegneria Clinica, la programmazione delle attività periodiche (manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, controlli di qualità, ecc,). Tale programmazione, dopo regolare accettazione da parte della Fondazione, dovrà essere garantita dalla ditta stessa.

Per ognuno dei suddetti punti si chiede alla ditta offerente, pena esclusione, di indicare nella colonna accanto, in modo chiaro e conciso, la relativa proposta e/o la presenza o meno delle caratteristiche richieste, utilizzando l’unità di misura eventualmente richiesta.