SCHEDA OFFERTA TECNICA

Ecografo e accessori
REQUISITI MINIMI
Ecotomografo
Descrizione	Offerta della ditta
Apparecchiatura “Top di gamma” e di “ultima generazione”, ovvero la più recente introdotta sul mercato avuta a listino prodotti. Indicare: Marca, Modello, Mese e Anno di prima introduzione sul mercato.
Ecotomografo cardiologico/vascolare digital beamformer, con scansioni convex, microconvex/vettoriali, lineari, transesofagee, settoriali elettroniche e volumetriche 3D/4D
Modalità operative: B-Mode, M-Mode, Color, Color M-Mode, Color Doppler, Power Doppler, Doppler pulsato (PW), Doppler continuo (CW), Doppler HPRF automatico, M-Mode anatomica (correzione dell’angolo di vista), 3D/4D
Consolle/pannello operativo ergonomico, regolabile in altezza e orientabile (consolle operativa svincolata dal corpo macchina)
Consolle/pannello operativo con possibilità di selezione del maggior numero di funzioni principali (ad esempio: settaggi, presets personalizzabili, modalità di lavoro, misure pre e post processing e annotazioni, …)
Hard disk (integrato nel sistema) per archivio immagini ≥ 500 GB
Monitor da almeno 21”, tipo LCD a colori (medicale) ad alta risoluzione, dotato di braccio snodato, articolato e direzionabile
Quattro porte attive selezionabili dalla consolle per sonde imaging (no pencil) e una attiva per no imaging (pencil)
Triplex mode su tutte le sonde offerte in configurazione base
Doppia visualizzazione in tempo reale di immagine B-mode e immagine Color Doppler/Power Doppler
Zoom digitale funzionante sia in tempo reale che su immagini congelate, clip da archivio ed in cine loop
Zoom acustico in scrittura con aumento del frame rate e della risoluzione
Cine loop minimo 500 frames con possibilità di gestione in maniera prospettica o retrospettiva
Licenze per applicazioni, calcoli e preset per esami vascolari e cardiologici (adulti, pediatrici e neonatali)
Misure lineari o complesse su immagini congelate e/o da archivio con possibilità di calcoli automatici in tempo reale in Doppler. Ampia gamma di calcoli e misure dedicate ai vari distretti
Profondità di scansione raggiungibile dal sistema ≥ 30 cm
Dynamic range massimo del sistema non inferiore a 180dB
Imaging armonico tissutale attivabile e disattivabile con lo stesso tasto su tutte le sonde offerte nella configurazione base
Seconda armonica tissutale multifrequenza attiva
Focalizzazione dinamica su tutte le sonde offerte nella configurazione base
Possibilità di stampare report, immagini e dati tramite collegamento ad una stampante di tipo "commerciale"
Esportazione report, immagini, filmati e dati su supporto CD/DVD e USB/Hard Disk esterno sia in formato DICOM che in formati non proprietari (ad esempio: jpeg, bitmap, AVI, …)
Presa di rete ethernet e trasmissione wireless
Steering sul colore su sonda lineare
Algoritmo per lo Speckle Reduction, impostabile a più step, per la riduzione degli artefatti
Algoritmo di Compound Spaziale attivo su sonda lineare
Modulo Stress Eco integrato, attivo in modalità acquisizione 2D (monoplana) con acquisizione continua e immagine quadrupla con la disponibilità di protocolli stress farmacologici e da sforzo preimpostati. Funzione di editing e creazione di protocolli
Modulo ECG simultaneo (in real time) e monitoraggio real time attività respiratoria
Visualizzazione tomografica dei volumi 3D in piani paralleli multipli con regolazione del numero e della distanza tra i piani di sezione
Modulo Doppler Tissutale (TDI) con visualizzazione della velocità di movimento del muscolo cardiaco sia in scala colorimetrica che in modalità Doppler spettrale
Calcolo frazione eiezione manuale e semi-automatico/automatico
Modalità di acquisizione volumetrica “full volume”, anche per il colore, in real time su singolo battito
Modulo per la quantificazione avanzata 3D per il calcolo automatico /semi-automatico di volume e frazione eiezione
analisi 3D morfologica, con determinazione dei parametri quantitativi della valvola mitrale
Modalità di rendering differenziate in base alle strutture anatomiche indagate
Modulo per l'opacizzazione del ventricolo sinistro (LVO)
Software/applicativo/modalità che consenta la visualizzazione ad alta risoluzione dei flussi ultralenti o microcircolo
Modulo integrato per l’analisi dello STRAIN bidimensionale del ventricolo sinistro, con possibilità di calcolo dello STRAIN longitudinale globale dalle proiezioni apicali (4 ch, 2 ch, 3 ch)
Modulo DICOM 3 integrato completo delle seguenti classi DICOM: storage, print, worklist e structured report
Stampante termica di tipo medicale B/N
TRASDUTTORI (SONDE) MULTIFREQUENZA, AD ALTA RISOLUZIONE E LARGA BANDA. SI SPECIFICA CHE: / Per i range di frequenza, tutti gli estremi si intendono con una tolleranza di ± 1 Mhz / Nel rispetto delle caratteristiche richieste, le sonde devono essere di ultima generazione, ovvero, le più recenti avute sul listino in vigore, ovvero le più recenti immesse sul mercato (Es. se si hanno due sonde di tipo TEE che soddisfano quanto richiesto nel presente capitolato, la ditta partecipante deve offrire la più recente in termini temporale) / Per ognuno dei prodotti offerti, ove applicabile, elencare/descrivere/allegare: / Modello / Data di prima immissione sul mercato / Campo di applicazioni cliniche / Modalità di imaging/lavoro / range frequenze operative/ f centrale (MHz) / profondità di penetrazione (cm) / Campo di vista / Manuale d’uso e manutenzione (ultima revisione) / Certificazione CE
Sonda lineare (low frequency), per esami vascolari profondi, attivabile anche in color Doppler, con range di frequenza da almeno 3 a 9 MHz e campo di vista massimo ≥ 30 mm impostabile dall'operatore.
Sonda transesofagea 3D/4D adulti (pazienti con peso ≥ 30 kg) con range di frequenze almeno da 3 a 7 MHz.
Sonda transtoracica 3D adulti (pazienti con peso maggiore di 30 kg) con range di frequenza da almeno 2 a 5 MHz, in grado di eseguire tutte le caratteristiche indicate al punto 3 dei requisiti minimi “Modalità operative”, ovvero almeno le seguenti modalità: PW, CW, M-Mode, TDI, color TDI, M-Mode anatomico, opacizzazione del ventricolo sinistro (LVO), 4D
Sonda settoriale transtoracica phased array, 2D, per applicazioni cardiache adulti, con range di frequenza da almeno 2 a 4 Mhz
Sonda settoriale phased array, per applicazioni cardiache pediatriche, con range di frequenza da almeno 3 a 7 MHz, che consenta il campionamento del flusso coronarico al color doppler e il calcolo della CFR (Riserva di flusso coronarico)

REQUISITI OGGETTO DI VALUTAZIONE

Descrizione	Offerta della ditta
Doppler Pulsato (PW) con posizionamento di uno o più volumi campione per l'analisi spettrale in più distretti contemporaneamente
Consolle/pannello operativo con touch screen a colori, con layout personalizzabile (almeno le funzioni principali), di dimensioni non inferiori a 11'', con possibilità di selezione del maggior numero di funzioni principali (ad esempio: settaggi, presets personalizzabili, modalità di lavoro, misure pre e post processing e annotazioni, …).
Touch screen e consolle operativa totalmente programmabili
Sistema integrato idoneo ad evitare la perdita di dati/immagini in caso di interruzione della corrente
Monitor superiore o uguale a 22”, tipo OLED, ad alta risoluzione, dotato di braccio snodato, articolato e direzionabile
Rapporto tra la massima diagonale dedicata alla singola immagine ecografica effettiva B/CFM/PW senza perdita di risoluzione e la dimensione del monitor offerto
Tempo di accensione, da spento, della macchina al pronto utilizzo, estremamente ridotto. Specificare il tempo in secondi.
Triplex mode su tutte le sonde offerte nella configurazione base anche su CW
Zoom navigator per visualizzazione del dettaglio (zoom dinamico)
Misure lineari o complesse su immagini congelate e/o da archivio e su clip con possibilità di calcoli automatici in tempo reale sia in Doppler che con funzione colore abilitata. Ampia gamma di calcoli e misure dedicate ai vari distretti
Possibilità di eliminare il “box colore” sulle immagini archiviate.
Ottimizzazione automatica del B-Mode e del Doppler
Ottimizzazione automatica del B-Mode, del Doppler e del Colore
Profondità di scansione raggiungibile dal sistema superiore a 30 cm
Immagine trapezoidale delle scansioni senza perdita di risoluzione sulle sonde offerte in configurazione base
Immagine trapezoidale delle scansioni combinata con algoritmo di compound spaziale
Focalizzazione continua in trasmissione senza fuochi fisici, ovvero su tutta la profondità di scansione
Software di rappresentazione vettoriale del flusso
Software per la rappresentazione tridimensionale con i vettori delle forze miocardiche
Software per il calcolo dell'elasticità dei vasi (Stiffness)
Software per il calcolo del "wall shear stress"
Rendering di tipo fotorealistico con fonte di luce virtuale liberamente posizionabile nel volume
Possibilità di supportare cateteri per ecocardiografia intracardiaca sia in 2D che in 3D
Modulo integrato per analisi 3D morfologica, con determinazione dei parametri quantitativi della valvola mitrale
Modalità di acquisizione volumetrica “full volume”, anche per il colore, in real time su singolo battito con e senza ECG e multibeat, disponibile sulle sonde TEE e TTE
Scansione triplanare con tre piani simultanei e indipendenti, in real time, con possibilità di orientare liberamente uno dei tre piani
Servizio Tecnico di monitoraggio remoto dello stato del sistema ecografico, sonde incluse, e del suo funzionamento
M-Mode anatomica (correzione dell’angolo di vista) in tempo reale e offline
Modulo avanzato integrato per la gestione del mezzo di contrasto (CEUS), con relativo pacchetto di analisi, ad alto e basso indice meccanico. ROI multiple pre-impostate nel sistema o modificabili dall'operatore per le valutazioni. Il sistema deve poter gestire almeno le sonde phased array
Modulo CEUS finalizzato allo studio della perfusione miocardica
Software di misurazione automatica e/o semiautomatica dello spessore medio intimale (IMT)
Modulo integrato per lo studio cinesi cardiaca in 2D e 3D con valutazione del "global strain", senza l'utilizzo di Doppler Tissutale (TDI)
Imaging armonico tissutale senza riduzione del frame rate in applicazioni cardio
Modulo Stress Eco integrato, attivo in modalità acquisizione 2D (monoplana) e 3D (multiplana) con acquisizione continua e immagine quadrupla con la disponibilità di protocolli stress farmacologici e da sforzo preimpostati. Funzione di editing e creazione di protocolli
Modulo per la quantificazione avanzata 3D per il calcolo automatico/semi-automatico di volume, frazione eiezione e massa ventricolare
Visualizzazione simultanea fino a 12 sezioni estratte dai dati del volume 4D (tessuto e/o colore) disponibile in real time e riproduzione digitale
Software/applicativo per analisi del ventricolo destro: calcolo volume e frazione di eiezione tridimensionale e analisi dello STRAIN longitudinale.
Modulo integrato con pacchetto software/applicativo, da utilizzare per lo studio dello STRAIN bidimensionale con possibilità di analizzare almeno i seguenti parametri del ventricolo sinistro: STRAIN longitudinale globale, STRAIN circonferenziale, STRAIN radiale, TWIST e UNTWIST
Modulo DICOM 3 integrato completo delle seguenti classi DICOM: storage, print, worklist, structured report e query/retrieve
Work station esterna per analisi e refertazione da interfacciare con la macchina fornita in configurazione base e con il nostro PACS aziendale, composta da: / PC fisso a elevate prestazioni di ultima generazione, scheda grafica a elevate prestazioni, almeno 16 GB di RAM e spazio di archiviazione interna di almeno 2 terabyte su hard disk SSD; completo di monitor Full HD da almeno 24 pollici / Pacchetto software/applicativo, con relative license, da utilizzare per lo studio dello STRAIN bidimensionale con possibilità di analizzare almeno i seguenti parametri del ventricolo sinistro: STRAIN longitudinale globale, STRAIN circonferenziale, STRAIN radiale, TWIST e UNTWIST

ASSISTENZA TECNICA
REQUISITI MINIMI

Descrizione	Offerta della ditta
Sono incluse tutte le attività di manutenzione, controlli e verifiche, periodiche e su chiamata: manutenzione correttiva (illimitata), manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, controlli funzionali e tutto quanto necessario a mantenere e garantire il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature
Sono incluse tutte le parti di ricambio e i componenti (incluse le sonde/trasduttori) senza esclusione alcuna, che devono essere nuovi di fabbrica, originali o compatibili solo se approvati dal produttore e/o come previsto per legge.
Sono incluse tutte le riparazioni e i costi ad esse imputabili, nessun caso escluso
Sono incluse tutte le attività di configurazione e/o interfacciamento alla rete dati aziendale
Tempo di risoluzione dei guasti/malfunzionamenti, a partire dalla chiamata, nei giorni che vanno dal lunedì al venerdì: / entro 3 gg lavorativi, per malfunzionamenti che non prevedono la sostituzione o riparazione di parti di ricambio; / entro 5 gg lavorativi per guasti che necessitano la riparazione o sostituzione di parti di ricambio. / NB: Ai punti 5.a) e 5.b) sopra riportati è ammessa la deroga in forza del punto 6) successivo, ovvero, i tempi massimi di risoluzione ivi previsti possono prolungarsi se è fornito un muletto sostitutivo della parte malfunzionante o se necessario dell’intero sistema, ai fini del prosieguo delle attività cliniche.
Fornitura di muletto sostitutivo, di pari o superiori caratteristiche tecnico-cliniche dell’elemento guasto o, se necessario ai fini del prosieguo delle attività cliniche, dell’intero sistema: non oltre i 4 gg lavorativi dalla manifestazione dell’esigenza a seguito del verificarsi del guasto (es. per imposibilità di riparazione in tempi brevi). / NB. Il muletto deve essere garantito fino al rientro delle ordinarie condizioni di funzionamento dell’apparecchiatura e dei suoi accessori e componenti. / Esempio: se si guasta una sonda e la Fondazione ha esigenze di proseguire le procedure diagnostiche, a seguito di richiesta, la ditta deve fornire un muletto di tale sonda entro e non oltre i gg lavorativi previsti, in attesa che venga sostituita la sonda guasta con altra nuova o venga riparata la stessa sonda guasta.
La disponibilità di parti di ricambio, componenti e accessori, inclusi software e licenze, deve essere garantita per almeno 10 anni dal collaudo;
Eseguire tutte le necessarie manutenzioni preventive/periodiche previste dal costruttore. Indicare il numero di visite previste.
Eseguire almeno n. 2 controlli funzionali attestanti il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature e accessori, incluse eventuali “prove particolari” previste dalle normative vigenti e/o dal produttore.
Eseguire almeno n.1 verifica di sicurezza (es. elettrica) annuale così come previsto dalle normative vigenti (Es. norma CEI 62-5, 62-148)
Dovrà essere garantito un servizio di gestione degli eventuali avvisi di sicurezza e recall provenienti dal mercato, che preveda: l'individuazione delle problematiche, la tempestiva segnalazione, la temporanea messa in sicurezza e la definitiva risoluzione della causa.
La ditta aggiudicataria, a seguito del collaudo positivo, dovrà trasmettere al Servizio di Ingegneria Clinica la programmazione di tutte le attività periodiche previste (manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, controlli funzionali, etc), dopo averla concordata con il reparto utilizzatore. Tale programmazione, dopo regolare accettazione da parte della Fondazione, dovrà essere garantita dalla ditta stessa. Il Piano di Manutenzione Periodico Annuale, contenente la programmazione sopra descritta, dovrà essere presentato entro il primo mese di ogni anno per tutta la durata della fornitura.
Per il sistema fornito e i suoi accessori, inclusi i pacchetti applicativi e i software installati oggetto della presente fornitura, per tutta la durata contrattuale, dovranno essere forniti gratuitamente tutti gli aggiornamenti a garanzia della sicurezza del loro utilizzo e per una maggior efficacia clinica sempre al passo con lo stato dell’arte.
Fornire una relazione descrittiva sull'organizzazione dell'assistenza tecnica in Sicilia, recante la dislocazione delle sedi dei tecnici che si occupano della manutenzione del sistema offerto, con i riferimenti telefonici e email