SCHEDA DI PRESENTAZIONE OFFERTA TECNICA
Procedura di gara aperta per l’attivazione di fornitura quinquennale, con opzione di rinnovo biennale facoltativo, di prodotti per l’esecuzione di test relativi all’Area Siero, con fornitura in service delle relative apparecchiature, per il Laboratorio Analisi

DITTA:__________________________
NOME SISTEMA OFFERTO _____________________________
PRODUTTORE__________________________
MODELLO______________________________
CODICE CIVAB (se presente)____________________
(si prega di indicare in calce alla presente scheda la marca, il modello e codice CIVAB, se presente, di ogni singola apparecchiatura componente il sistema)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristiche MINIME per la valutazione di conformità del sistema	OFFERTA DELLA DITTA (in linea o in miglioramento rispetto a quanto richiesto nel Capitolato Tecnico)
Caratteristiche di minima della sezione fotometrica/immunoturbidimetrica di ogni sistema analitico
Strumentazione completamente automatica per dosaggi in fotometria, turbidimetria e potenziometria
Produttività fotometrica su campioni di siero non inferiore a 500 test/h
Numero dei parametri in linea non inferiore a 50
Capacità di utilizzare reagenti identificati per mezzo di bar code
Capacità di eseguire rerun in modo automatico ed autonomo
Capacità di eseguire la pre e post diluizione del campione in modo automatico dopo la personalizzazione dell’operatore
Controllo di qualità giornaliero e cumulativo
Sensore di livello e di coagulo per i campioni
Capacità di gestire l’inventario reagenti
Sensore di livello per i reagenti
Caratteristiche di minima della sezione immunometrica di ogni sistema analitico
I moduli di immunochimica devono avere tutti la medesima tecnologia di rilevazione in chemiluminescenza o elettrochemiluminescenza e stesso confezionamento (Pack) da alloggiare a bordo per l'utilizzo indifferente tra i 2 sistemi e tra i moduli
Test in linea almeno 45
Tempo necessario alla produzione del primo risultato del campione per i parametri in STAT (Troponina , Mioglobina BNP/PRO-BNP, B-HCG e Ck massa) non deve essere superiore a 30 minuti
Produttività non inferiore a 250 test/h
Capacità di eseguire il rerun automatico, pre e post diluzione automatica, dopo la personalizzazione dell’operatore
Capacità di gestire l’inventario reagenti
Carica dei reagenti e/o consumabili senza fermo macchina
Caratteristiche di minima per ISE
Deve essere garantita una produttività , per (Na+ , K+,Cl-) non inferiore a 100 campioni/h

CONDIZIONI MINIME DI FORNITURA ED ASSISTENZA TECNICA

La ditta aggiudicataria dovrà mantenere la qualità ed il funzionamento di tutte le apparecchiatura installate compresi gli elementi accessori per tutta la durata della fornitura decorrenti dalla data della firma del verbale di collaudo, senza alcun onere da parte della Fondazione.
La ditta aggiudicataria dovrà garantire la necessaria assistenza tecnica atta ad assicurare la piena funzionalità, efficienza e sicurezza dei sistemi installati.
Gli interventi di assistenza tecnica ordinari dovranno essere effettuati in modo da non intralciare le normali attività cliniche.
Alla fine di ogni controllo o intervento di manutenzione, la ditta aggiudicataria farà pervenire copia dei report delle verifiche e degli interventi effettuati riportando negli stessi, in modo specifico e dettagliato tutte le informazioni tecniche necessarie: inventari, matricole, operazioni manutentive effettuate (calibrazioni, controlli funzionali, sostituzione parti di ricambio, ecc.) e le eventuali problematiche non risolte. Inoltre dovrà essere specificatamente indicato l’esito dell’attività manutentiva.

	OFFERTA DELLA DITTA (in linea o in miglioramento rispetto a quanto richiesto dall'Allegato 1)
1. Condizioni generali di fornitura ed assistenza tecnica / a. Si considerano comprese nella fornitura tutte le attività di manutenzione: manutenzione correttiva, manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, controlli funzionali, controlli di qualità e tutto quanto necessario a mantenere e garantire il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature / b. Si considerano comprese nella fornitura tutte le parti di ricambio senza esclusione alcuna / c. Si considerano comprese nella fornitura e a carico della ditta fornitrice la sostituzione di tutti gli eventuali consumabili legati alla manutenzione dell’apparecchiature, senza esclusione alcuna.
2.Tempo di risoluzione di problemi (guasto/fermo macchina): n. 2 giornate lavorative dalla chiamata (ripristino funzionalità strumentazione).
3. Almeno N° 4 giorni di training al personale utilizzatore e al personale tecnico del Servizio di Ingegneria Clinica, da effettuare secondo le esigenze della Fondazione e da ripetere, su specifica richiesta della Fondazione. / La ditta aggiudicataria dovrà presentare, il dettagliato del piano di formazione del personale interno alla Fondazione (medici, infermieri, e tecnici)
4. Si richiede un’assistenza tecnica con personale stabilmente presenti in zona (SICILIA) / Descrivere l’organizzazione tecnica in termini di numero, qualifica del personale e dislocazione sul territorio nazionale e soprattutto regionale (Sicilia)
5. Tutte le manutenzioni preventive periodiche annuali e, comunque, tutte quelle previste dal costruttore (specificare il numero di manutenzioni preventive/anno previste dal costruttore per ogni tipologia di apparecchiatura/strumentazione offerta);
6. Almeno n. 2 controlli funzionali/controlli di qualità e comunque tutti quelli previsti dal costruttore (specificare il numero di controlli funzionali/controlli di qualità, annui, previsti dal costruttore per ogni tipologia di apparecchiatura/strumentazione offerta);
7. Almeno n. 1 verifica di sicurezza elettrica/biennale (se il dispositivo rientra nella categoria di apparecchiatura elettromedicale/apparecchiatura da laboratorio o parte di un sistema elettromedicale/sistema da laboratorio)
8. La ditta fornitrice, ad avvenuta aggiudicazione, dovrà trasmettere al Servizio di Ingegneria Clinica, la programmazione delle attività periodiche (manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, controlli di qualità, ecc,). Tale programmazione, dopo regolare accettazione da parte della Fondazione, dovrà essere garantita dalla ditta stessa.

Per ognuno dei suddetti punti si chiede alla ditta offerente di indicare nella colonna accanto, in modo chiaro e conciso, la relativa proposta e/o la presenza o meno delle caratteristiche richieste, utilizzando l’unità di misura eventualmente richiesta.