SCHEDA DI PRESENTAZIONE OFFERTA TECNICA
ANGIOGRAFO PORTATILE AD ARCO A "C"

Produttore:________________________

Modello:___________________________

Caratteristiche tecniche minime Angiografo portatile ad arco a "C"	Descrizione tecnica tecnologia offerta
STATIVO
Compatto, bilanciato, ad elevata ergonomia e facilmente trasportabile, con ampie possibilità di posizionamento e con movimentazioni più ampie possibili
Dotato di cavi di collegamento resistenti, flessibili e facilmente gestibili dall'operatore, con relativi connettori resistenti ed ergonomici
Dotato di comando a pedale multifunzione
Ruote dotate di deflettori per cavi e di efficace sistema di frenatura

DETETTORE
Detettore con tecnologia flat panel a matrice attiva, con area attiva di grande formato da 30 cm x 30 cm
Dimensione del pixel non superiore a 200 µm
Elevato valore di DQE (detective quantum efficiency), parametri di riferimento minimi: / a 0 lp/mm non inferiore al 70%
Elevato valore di MTF (modulation transfer function), parametri di riferimento minimi: / a 1lp/mm non inferiore al 50%
Conversione segnale non inferiore a 16 bit

GENERATORE E TUBO RADIOGENO
Sistema di raffreddamento attivo a circuito chiuso e con sistema di controllo in grado di evitare l'interruzione di emissione della sorgente radiogena per sovraccarico termico durante le procedure, indipendentemente dalla loro durata. / Allegare certificazioni
Tubo radiogeno ad anodo rotante con capacità termica non inferiore a 350 kHU
Tubo radiogeno ad anodo rotante con dissipazione termica anodica non inferiore a 80 kHU/min
Dissipazione continua in performance clinica non inferiore a 300W
Dissipazione totale complesso radiogeno non inferiore a 5MHU / Capacità termica del complesso radiogeno
Potenza generatore non inferiore a 25 kW nominali secondo IEC 60601
Generatore ad alta frequenza
Doppia macchia focale
Dimensione macchia focale piccola non superiore a 0,3mm x 0,3mm
Dimensione macchia focale piccola non superiore a 0,6mm x 0,6mm

MOVIMENTAZIONE STATIVO
Movimentazione verticale motorizzata
Movimentazione orbitale motorizzata
Movimentazione rotazionale motorizzata
Memorizzazione di posizioni
Facilità di posizionamento in manuale dell'apparecchiatura mediante maniglie e sistemi frenanti, descrivere
Possibilità di disattivare la movimentazione motorizzata per consentire quella manuale in situazione di emergenza
Distanza fuoco detettore non inferiore a 100 cm
Spazio libero verticale non inferiore a 80 cm

VALORI DI ESPOSIZIONE
Range di tensione per fluoroscopia continua, pulsata e radiografia digitale con tensione minima non superiore a 40kV e tensione massima non inferiore a 120kV
Fluoroscopia pulsata con: / - Corrente minima non superiore a 3mA e corrente massima non inferiore a 250mA / - Acquisizione almeno fino a 25 frame/sec
Fluoroscopia continua con corrente minima non superiore a 3mA e corrente massima non inferiore a 15mA
Radiografia digitale con corrente massima non inferiore a 250mA
Dotato di esposimetro automatico
Dotato di sistema ottico per centratura paziente
Dotato di collimatore motorizzato con regolazione dei campi sia in modalità automatica che manuale
Dotato di dispositivo per la misura o il calcolo della dose erogata, secondo la normativa vigente

CONSOLE E SOFTWARE
Dotato di carrello porta monitor con n.2 monitor da almeno 19'' ad alta risoluzione, con risoluzione non inferiore a 1280*1024 pixel
Visione contemporanea sui due monitor di: / - immagine in fluoroscopia/radiografia / - immagine frizzata
Dotato di software di gestione con interfaccia utente semplice ed in italiano
Dotato di interfaccia di collegamento a RIS/PACS aziendale
Dotato di protocolli DICOM 3.0
Il dispositivo per la misura o il calcolo della dose deve consentire il salvataggio delle informazioni dosimetriche nelle immagini DICOM ed in cartella clinica
Dotato di HD da almeno 500 GB, che consenta la memorizzazione di un ampio numero di immagini
Dotato di masterizzatore CD/DVD o sistema equivalente (ad esempio interfaccia USB per memoria esterna)
Dotato di software cardiovascolare per esecuzione di esami con sottrazione di immagine DSA, roadmapping, massima opacità
Dotato di software per le misurazioni quantitative sia sull'esame in corso che offline sulle immagini memorizzate per la quantificazione del grado di stenosi
Dotato di sistema di controllo remoto, completo di display, che consenta la ripetizione/visualizzazione delle immagini, il comando e la movimentazione dell'arco e l'attivazione dell'emissione RX

ACCESSORI
Monitor per parametri vitali con display da almeno 10" che consenta il monitoraggio dei seguenti parametri: ECG, SpO2, pressione arteriosa sia invasiva che non invasiva
Monitor ripetitore per bioimmagini da almeno 19" da posizionare in sala comandi per la visualizzazione delle immagini rx
Monitor ripetitore da almeno 19" da posizionare in sala comandi per la visualizzazione dei parametri vitali

CONDIZIONI DI FORNITURA ED ASSISTENZA TECNICA (Full Risk) MINIME	Descrizione tecnica servizio offerto
Assistenza tecnica di tipo full risk tubo rx incluso per tutto il periodo del noleggio operativo / N.B. Ferme restando le condizioni di garanzia del produttore/fornitore, si considerano incluse e ad integrazione delle stesse, per tutto il periodo della garanzia, anche le condizioni sotto riportate:
Condizioni generali di assistenza tecnica / Si considerano comprese nella garanzia tutte le attività di manutenzione, periodiche e su chiamata: manutenzione correttiva, manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, controlli funzionali, controlli di qualità e tutto quanto necessario a mantenere e garantire il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature. / Si considerano comprese nella garanzia tutte le parti di ricambio senza esclusione alcuna (incluso tubo rx, detettore, sonde, cavi segnali, cavi di alimentazione, bracciali, ecc.) / Si considerano comprese nella garanzia e a carico della ditta fornitrice la sostituzione di tutti gli eventuali consumabili legati alla manutenzione delle apparecchiature (es.: eventuali kit di sostituzione periodica, bracciali, cavi di collegamento ecc. batterie, ecc). / Si considerano esclusi solo eventuali consumabili monopazienti o monouso. / Si considerano incluse nella garanzia tutte le “chiavi” hardware e software di componenti/moduli integrati nel sistema (es.: CD/DVD ecc.). In particolare dovranno essere fornite tutte le procedure necessarie per eseguire eventuale rispristino e configurazione dell’interro sistema. / Tutte le attività di configurazione e/o interfacciamento del sistema acquisito, sono a carico della ditta fornitrice. / Si considerano nella garanzia eventuali danni accidentali non specificatamente riconducibili a dolo o evidente utilizzo improprio.
Tempo di primo intervento tecnico di manutenzione correttiva in Fondazione: non superiore a 8 ore lavorative dalla chiamata
Tempo di risoluzione dei guasti: non superiore a 4 giornate lavorative dalla chiamata, anche nel caso in cui dovessero essere necessarie parti di ricambio. / N.B. Qualora i tempi di riparazione dovessero prolungarsi oltre tale tempistica, la ditta dovrà fornire un muletto sostitutivo di pari o superiori caratteristiche tecnico-cliniche.
Si richiede un’assistenza tecnica con dei tecnici stabilmente presenti in Sicilia.
La disponibilità di parti di ricambio, inclusi software e licenze, deve essere garantita per almeno 10 anni dal collaudo.
Almeno N° 5 giorni di training al personale utilizzatore e al personale tecnico del Servizio di Ingegneria Clinica, rinnovabili per altri 5 giorni nei primi tre anni del noleggio operativo da effettuare secondo le esigenze della Fondazione. / Indicare il numero di giorni per cui si è disponibili all’esecuzione dei training formativi.
Eseguire tutte le necessarie manutenzioni preventive/periodiche previste dal costruttore. / Specificare il numero di manutenzioni preventive/anno previste dal costruttore e che saranno garantite durante tutto il periodo della fornitura.
Eseguire almeno n.1 verifica di sicurezza elettrica annuale così come previsto dalle normative vigenti (Es. norma CEI 62-5).
Eseguire almeno n. 2 controlli funzionali/controlli di qualità annui attestanti il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature, incluse eventuali “prove particolari” previste dalle normative vigenti. / Specificare il numero di controlli funzionali/anno che saranno garantiti durante tutto il periodo della fornitura.
La ditta fornitrice, ad avvenuta aggiudicazione, dovrà trasmettere al Servizio di Ingegneria Clinica, la programmazione delle attività periodiche (manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, controlli di qualità, ecc,). Tale programmazione, dopo regolare accettazione da parte della Fondazione, dovrà essere garantita dalla ditta stessa.

Tabella - Griglia elementi oggetto di valutazione

Item / i	Caratteristica oggetto di valutazione	Descrizione tecnica tecnologia offerta (descrivere le condizioni migliorative)
	Angiografo portatile ad arco a "C"
1	Dimensione del pixel non superiore a 200 µm
2	Elevato valore di DQE (detective quantum efficiency), valore a 0 lp/mm non inferiore al 70%
3	Elevato valore di MTF (modulation transfer function), valore a 1lp/mm non inferiore al 50%
4	Conversione segnale non inferiore a 16 bit
5	Capacità termica tubo radiogeno non inferiore a 350 kHU
6	Dissipazione termica anodica non inferiore a 80 kHU/min
7	Dissipazione continua in performance clinica non inferiore a 300W
8	Dissipazione totale complesso radiogeno non inferiore a 5MHU
9	Potenza generatore non inferiore a 25 kW nominali secondo IEC 60601
10	Dimensione monitor su carrello non inferiore a 19''
11	Tempo di emissione della sorgente radiogena garantito senza interruzione per blocco termico, con i seguenti parametri di funzionamento sorgente radiogena di 100kV e 3mA. / N.B. Viene considerato come tempo limite massimo quello di 60 minuti, superati i quali verrà atribuito alla ditta offerente il punteggio massimo.
12	Possibilità di implementazione con software per acquisizione stratigrafica volumetrica e visualizzazione socondo i tre piani

	Assistenza tecnica
13	Numero di tecnici con almeno 5 anni di esperienza presenti in Sicilia dedicati alle attività di manutenzione correttiva (allegare cv nella documentazione tecnica)
14	Tempo di primo intervento non superiore alle 8 ore dalla chiamata
15	Tempo di intervento non superiore alle 4 giornate lavorative dalla chiamata