SCHEDA DI PRESENTAZIONE OFFERTA TECNICA

FORNITURA IN NOLEGGIO DI UN SISTEMA PER VIDEOLAPAROSCOPIA E SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FULL RISK PER 84 MESI, PER L'U.O. DI CHIRURGIA DELLA FONDAZIONE

# Le condizioni di assistenza tecnica:
- devono essere di tipo "All Inclusive, Full Risk", ovvero dovrà coprire tutti i tipi di danno, fra i quali quelli derivanti da cause accidentali (ad esempio cadute durante le procedure, etc) ed incidentali (ad esempio rottura di una lente di un ottica durante le procedure elettrochirurgica, shock meccanici, etc);
- devono essere tali da mantenere in perfetta efficienza tutta la fornitura;
- sono da intendere valide per tutta la fornitura del presente capitolato (inclusi gli accessori come le ottiche o i cavetti di elettrificazione elettrobisturi, i cavi luce, etc)
- sono da intendere valide per tutta la durata della fornitura
- si intendono valide anche per gli apparecchi sostitutivi/muletti;
- Devono prevedere l'intervento di personale specializzato e adeguatamente formato.
Le ditte partecipanti sono tenute a presentare una offerta del Servizio di assistenza tecnica che rispetti le suddette condizioni ed in particolare le specifiche minime di seguito indicate.
CONDIZIONI DI FORNITURA ED ASSISTENZA TECNICA (Full Risk) MINIME	Descrizione tecnica servizio offerto

Sono incluse tutte le attività di manutenzione, controlli e verifiche, periodiche e su chiamata: manutenzione correttiva (illimitata), manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, controlli funzionali e tutto quanto necessario a mantenere e garantire il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature
Sono incluse tutte le parti di ricambio e i componenti senza esclusione alcuna, che devono essere nuovi di fabbrica, originali o compatibili solo se approvati dal produttore e/o come previsto per legge.
Sono incluse tutte le riparazioni e i costi ad esse imputabili, nessun caso escluso
Sono incluse tutte le attività di configurazione e/o interfacciamento che dovessero rendersi necessarie (es. alla rete dati aziendale, per le trasmissioni live audio/video)
Tempo di risoluzione dei guasti/malfunzionamenti, a partire dalla chiamata, nei giorni che vanno dal lunedì al venerdì: / entro 3 gg lavorativi, per malfunzionamenti che non prevedono la sostituzione o riparazione di parti di ricambio; / entro 5 gg lavorativi per guasti che necessitano la riparazione o sostituzione di parti di ricambio. / NB: Ai punti 5.a) e 5.b) sopra riportati è ammessa la deroga in forza del punto 6) successivo, ovvero, i tempi massimi di risoluzione ivi previsti possono prolungarsi se è fornito un muletto sostitutivo della parte malfunzionante o se necessario dell’intero sistema, ai fini del prosieguo delle attività cliniche.
Fornitura di muletto sostitutivo, di pari o superiori caratteristiche tecnico-cliniche dell’elemento guasto o, se necessario ai fini del prosieguo delle attività cliniche, dell’intero sistema: non oltre i 4 gg lavorativi dalla manifestazione dell’esigenza a seguito del verificarsi del guasto (es. per imposibilità di riparazione in tempi brevi). / NB. Il muletto deve essere garantito fino al rientro delle ordinarie condizioni di funzionamento dell’apparecchiatura e dei suoi accessori e componenti.
La disponibilità di parti di ricambio, componenti e accessori, inclusi software e licenze, deve essere garantita per almeno 10 anni dal collaudo;
Eseguire tutte le necessarie manutenzioni preventive/periodiche previste dal costruttore. Indicare il numero di visite previste.
Eseguire almeno n. 2 controlli funzionali attestanti il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature e accessori, incluse eventuali “prove particolari” previste dalle normative vigenti e/o dal produttore.
Eseguire almeno n.1 verifica di sicurezza (es. elettrica) annuale così come previsto dalle normative vigenti (Es. norma CEI 62-5, 62-148)
Dovrà essere garantito un servizio di gestione degli eventuali avvisi di sicurezza e recall provenienti dal mercato, che preveda: l'individuazione delle problematiche, la tempestiva segnalazione, la temporanea messa in sicurezza e la definitiva risoluzione della causa.
La ditta aggiudicataria, a seguito del collaudo positivo, dovrà trasmettere al Servizio di Ingegneria Clinica la programmazione di tutte le attività periodiche previste (manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, controlli funzionali, etc). Tale programmazione, dopo regolare accettazione da parte della Fondazione, dovrà essere garantita dalla ditta stessa. Il Piano di Manutenzione Periodico Annuale, contenente la programmazione sopra descritta, dovrà essere presentato entro il primo mese di ogni anno per tutta la durata della fornitura.
Per il sistema fornito e i suoi accessori, inclusi i pacchetti applicativi e i software installati, oggetto della presente fornitura, per tutta la durata contrattuale, dovranno essere forniti gratuitamente gli aggiornamenti relativamente a tutti gli aspetti riguardanti: / il mantenimento della sicurezza nel loro utilizzo; / l’efficacia clinica sempre al passo con lo stato dell’arte;
Fornire una relazione descrittiva sull'organizzazione dell'assistenza tecnica in Sicilia, recante la dislocazione delle sedi dei tecnici che si occupano della manutenzione del sistema offerto, con i riferimenti telefonici e email

Caratteristiche tecniche – Requisiti minimi

N.1 Colonna per Videolaparoscopia
NB.Si riportano di seguito i moduli e accessori che si immaginano comporre la colonna: tali moduli e accessori possono anche essere integrati tra loro (es. Videoprocessore e fonte luce), ovvero le funzioni riportate nel presente capitolato possono essere appartenenti anche a più moduli e accessori (es. una telecamera per ICG e una per il resto delle funzioni), l'importante è che la colonna nell'insieme consenta di espletare le funzioni richieste.
Tutti i moduli della colonna devono essere perfettamente compatibili tra loro e con gli strumenti offerti (La ditta deve produrre certificazione apposita di compatibilità)

Item	Caratteristica oggetto di valutazione	Descrizione tecnica offerta
	Modulo videoprocessore
	Deve permettere l'esecuzione delle tipiche funzioni standard (Compensazione del bianco, Controllo automatico del gain, Contrasto, Fermo immagine, zoom, inserimenti dati paziente, etc)
	Visualizzazione UHD 4K (risoluzione 3840x2160)
	Sistema per la registrazione dati paziente
	Sistema di registrazione di filmati e/o immagini fino al formato UHD 4K (risoluzione 3840x2160).
	Dotato di funzione per la visualizzazione simultanea delle immagini live (Picture in Picture / Picture out Picture).
	Dotato di funzioni per la cromoendoscopia virtuale (es. Spectra, NBI, FICE, i-SCAN, etc).
	Deve essere possibile/presente la funzione di imaging a fluorescenza con verde di indocianina (ICG)
	Deve offrire la possibilità di effettuare i controlli remoti da testina telecamera
	Possibilità di collegare tutti gli strumenti offerti nella presente procedura
	Deve offrire la possibilità della modularità, ovvero deve essere possibile integrare e/o aggiornare i moduli eventuali ritenuti necessari (es. fotodinamica, 3D, etc) senza alterare la configurazione iniziale. Specificare modalità di aggiornamento.
	Deve essere possibile l’interfacciamento al PACS (Picture Archiving and Communication System) aziendale. / NB. Tale funzione deve essere certificata e allineata con gli standard e le linee guida per il controllo degli accessi, il trasferimento dei dati e la privacy dei dati paziente, secondo quanto previsto dalle norme di settore (vedi GDPR UE 2016/679 – allegare dichiarazioni/certificazioni)
	Accessori:
	a) Testina telecamera Ultra HD 4K
	Ultra HD 4K (risoluzione 3840x2160)
	Dotata di sistema di regolazione per il focus e lo zoom
	compatibile con gli strumenti di seguito specificati.
	con almeno due tasti liberamente programmabili, descrivere le funzionalità
	Che consenta tutte le funzioni minime del videoprocessore (es. deve permettere la cromoendoscopia virtuale e ICG).

	b) n.1, Ottica rigida, 10 mm/30°
	Che permetta almeno la visualizzazione Ultra HD 4K (risoluzione 3840x2160)
	Dotata di filtro per funzione di imaging con fluorescenza con verde di indocianina (ICG)
	Che consenta le funzioni classiche a luce bianca e di cromoendoscopia virtuale
	Lunghezza operativa: non inferiore a 30 cm

	c) n.3, Ottica rigida, 5 mm/30°
	Che permetta almeno la visualizzazione Ultra HD 4K (risoluzione 3840x2160)
	Dotata di filtro per funzione di imaging con fluorescenza con verde di indocianina (ICG)
	Che consenta le funzioni classiche a luce bianca e di cromoendoscopia virtuale

	Modulo fonte di luce
	Lampada a xenon 300 W.
	Con regolazione automatica della luminosità
	Dotato di spia indicazione esaurimento/sostituzione lampada
	Dotato di lampada di emergenza (lampada secondaria) ad inserimento automatico al bisogno
	Compatibilità con tutte le funzioni minime del videoprocessore e telecamera (es. deve permettere la visione in luce bianca, la cromoendoscopia virtuale e ICG).
	Accessori: n.04 Cavo a fibre da circa 220 cm (compatibili per ICG e altre funzioni)

	Monitor televisivo per bioimmagini (Principale)
	Medicale (certificato dir 93/42/CEE)
	Dimensione non inferiore a 50 pollici.
	Visualizzazione UHD 4K (risoluzione 3840x2160)
	Predisposto per l'installazione su carrello
	Compatibilità con tutte le funzioni minime del videoprocessore (es. PiP/PoP, deve permettere la cromoendoscopia virtuale e ICG).
	Dotato di tutti i cavi e accessori necessari per il pronto utilizzo.

	Monitor televisivo per bioimmagini (Secondario)
	Medicale (certificato dir 93/42/CEE)
	Dimensione non inferiore a 30 pollici.
	Visualizzazione UHD 4K (risoluzione 3840x2160)
	Predisposto per l'installazione su carrello
	Compatibilità con tutte le funzioni minime del videoprocessore (es. PiP/PoP, deve permettere la cromoendoscopia virtuale e ICG).
	Dotato di tutti i cavi e accessori necessari per il pronto utilizzo.

	Modulo aspiratore di fumi / Sistema per l'aspirazione e il filtraggio dei fumi prodotti durante le procedure elettrochirurgiche
	Elevata potenza di aspirazione, ma silenziosità di funzionamento
	Attivazione manuale e/o tramite comando a pedale e/o in modo automatico/sincrono all'applicazione ad alta frequenza
	Compatibilità con le unità HF più comuni presenti sul mercato (Es. Erbe, Bowa, Valleylab, Aesculap), in particolare con il VIO 300 attualmente disponibile presso la Fondazione
	Elencare e descrivere tutto il materiale di consumo disponibile (allegare documentazione)
	Accessori/consumabili da fornire in dotazione (ove previsti nell'impiego): / n.20 set tubo di aspirazione monouso sterile / n.20 filtro fumi monouso sterile / n.20 sacca escrezioni / n.1 Cavo di collegamento con unità HF / n.1 Monopedale per il comando manuale / ogni altro accessorio/consumabile necessario per l'esecuzione di n.20 interventi

Insufflatore di CO2
Con portata non inferiore a 40 l/min
Dotato di indicatore riserva di gas bombola
Dotato di indicatore flusso gas presente
Dotato di pulsante start/stop insufflazione.
Dotato di pulsante regolazione insufflazione.
Dotato di sistemi di allarmi/sicurezza (es. dispositivo di limitazione sovrapressione o indicatore pressione addominale). Descrivere
Sistema preriscaldatore di CO2
Accessori/consumabili in dotazione: / n.4 tubo pluriuso per CO2 preriscaldata (sterilizzabile) / n.40 filtri per CO2
Elencare e descrivere il materiale di consumo necessario al funzionamento.

Carrello porta strumenti / apparecchi
Con quattro ruote, di cui almeno due piroettanti, e freni per il bloccaggio nella posizione lavoro
Dotato di almeno n.4 ripiani per alloggiare i moduli componenti la colonna e comunque tutti quelli necessari nel caso di più moduli
Con trasformatore di isolamento (medicale) e numero di prese adeguate ai moduli e componenti della colonna
Dotato di supporto per l'installazione del monitor centrale
Dotato di braccio estensibile per l'installazione del monitor secondario
Accessori: / Dotato di portabombola CO2 / Dotato di apposito supporto testine telecamere / Ripiano scorrevole per la tastiera operatore (se del caso) / Cassetto / ogni altro accessorio necessario per consentire le normali operazioni cliniche

Caratteristiche tecniche specifiche della fornitura: REQUISITI OGGETTO DI VALUTAZIONE
Il punteggio dell’offerta tecnica sarà attribuito sulla base delle diverse modalità di assegnazione come elencati di seguito:
- Assegnati in modo direttamente proporzionale (punteggio di tipo quantitativo: Q), punteggio massimo all'offerta migliore e punteggio linearmente proporzionale decrescente alle offerte intermedie.
- Tabellare (punteggio di tipo tabellare: T), vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

N.1 Colonna per Videolaparoscopia
NB.Si riportano di seguito i moduli e accessori che si immaginano comporre la colonna: tali moduli e accessori possono anche essere integrati tra loro (es. Videoprocessore e fonte luce), ovvero le funzioni riportate nel presente capitolato possono essere appartenenti anche a più moduli e accessori (es. una telecamera per ICG e una per il resto delle funzioni), l'importante è che la colonna nell'insieme consenta di espletare le funzioni richieste.
Tutti i moduli della colonna devono essere perfettamente compatibili tra loro e con gli strumenti offerti (La ditta deve produrre certificazione apposita di compatibilità)

Criteri di valutazione	Punteggio max	Modalità di assegnazione del / punteggio
Modulo videoprocessore
Visualizzazione 4K "NATIVO" (risoluzione 4096x2160)
Sistema di registrazione che consenta la registrazione di filmati e/o immagini fino al formato 4K "NATIVO" (risoluzione 4096x2160)
Sistema di registrazione con memoria superiore a 2 TB
Possibilità di effettuare la trasmissione LIVE (audio e video) degli interventi chirurgici. / NB. Tale funzione deve essere certificata e allineata con gli standard e le linee guida per il controllo degli accessi, il trasferimento dei dati e la privacy dei dati paziente, secondo quanto previsto dalle norme di settore (vedi GDPR UE 2016/679 – allegare dichiarazioni/certificazioni)

Accessori:
a) n.1, Testina telecamera 4K
Visualizzazione 4K nativo (risoluzione 4096x2160)
Dotato di autofocus automatico

Monitor televisivo per bioimmagini (Principale)
Dimensione superiore a 50 pollici.
Visualizzazione 4K "NATIVO" (risoluzione 4096x2160)

Modulo fonte di luce
Con tecnologia a LED

Insufflatore di CO2
Portata non inferiore a 50 l/min
Funzione di compensazione della caduta di pressione a causa dell'eventuale fuoriscita di gas durante l'aspirazione dei fumi nelle procedure di TaTME (Transanal total mesorectal EXCISION), al fine di garantire un pneumoperitoneo stabile

Modulo aspiratore dei fumi
Più livelli di filtrazione dei fumi: sono presenti più di due tipologie di filtro (es. prefiltro, ULPA-Ultra Low Penetration Air, carbone attivo, post-filtro)
Attivazione automatica tramite sensore con tutti gli strumenti elettrochirurgici
Dispone di un controllo elettronico dell’aspirazione con indicazione sullo stato di usura dei filtri.
Possibilità di selezionare più livelli di potenza di aspirazione
Possibilità di aspirare parallelamente fumi e liquidi. In tal caso dovrà essere compreso tutto il consumabile necessario per l'esecuzione di n.20 interventi. Elencare e descrivere il materiale di consumo necessario
Fornitura di Modulo pompa per aspirazione (Vuoto) da impiegare assieme al modulo aspiratore di fumi, da utilizzare in alternativa al Vuoto dell'impianto presente in sala operatoria

Caratteristiche tecniche specifiche della fornitura: REQUISITI OGGETTO DI VALUTAZIONE